**采购项目编号**：Y**NCG 院内议价 2023 （047）**

**项目名称：**医疗设备及其他设施维修保养服务采购

**议价文件**

**盐亭县人民医院**

**编制**

**中国·四川·绵阳**

**2023年12月**

因医院业务开展需要，现经医院院长办公会、党委会研究决定，拟对飞利浦128层CT维保服务服务 ；行政办公区电缆恢复项目；高清视频会议及配套专线服务；中心供氧系统、负压吸引系统、压缩空气系统维保检修服务；监控维保服务；超声科便携式彩超（迈瑞M9）维修服务进行采购。我院拟邀请原生产厂家/项目实施单位进行议价谈判，具体事项如下：

一、**采购项目内容**

**1.项目名称：**医疗设备及其他设施维修保养服务采购；

**2.项目编号：**YNCG 院内议价 2023 （047）

**3.采购方式：**院内议价

**4.采购明细及采购控制价：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **项目名称** | **采购控制价****（万元）** | **服务期限** | **邀请议价谈判单位** |
| 包1 | 飞利浦128层CT维保服务服务 | 29.5 | 1年 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
| 包2 | 行政办公区电缆恢复项目 | 4.4 | 1个月 | 绵阳启明星集团有限公司盐亭分公司 |
| 包3 | 高清视频会议及配套专线服务 | 2.34 | 3年 | 中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司 |
| 包4 | 中心供氧系统、负压吸引系统、压缩空气系统维保检修服务 | 1.88 | 1年 | 成都安睿康科技医疗有限公司 |
| 包5 | 监控维保服务 | 2.8 | 1年 | 盐亭县云溪镇李敏安防器材经营部 |
| 包6 | 超声科便携式彩超（迈瑞M9）维修服务 | 5.7 | 1年 | 四川睿兴宏医疗科技有限公司 |

1. **项目参数：**

**包1：飞利浦128层CT维保服务服务**

（1）维保类型：金牌保，包括：人工服务费、旅差费、所有损坏部件（除球管和探测器外）维修更换和软件升级等费用，服务期限一年。

（2）人员及技术要求：

①须在四川省设有常驻维修人员，并具有生产厂家维修保养代理授权书。

②技术人员须具备维修飞利浦Ingenuity Core 128CT一年以上经验，且拥有以上资质人员不少于5人，提供维修技术人员名单及该型号设备维修上岗证。

③须具备飞利浦Ingenuity Core 128 CT保修业务经验。

④须提供飞利浦Ingenuity Core 128 CT原厂保证的零部件供应保障及技术支持确认书原件。

（3）维保要求：

①提供设备的安全检查；

②影像质量检查；

③对设备进行除尘保养(一年四次)；

④运行状态检查等；

⑤并提供定期维护保养报告；

⑥远程服务, 远程应用支持；

⑦成交公司将为我院所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货；

⑧当所保设备出现故障时，成交公司需在24小时内响应,及时派工程师进行指导或赴现场维修；

⑨维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费，均由成交公司承担（不包括的备件除外）；

⑩成交公司保证所保设备全年工作日的开机率达到95%，按照一年365天计算。

（4）上述服务不涵盖的备件和软件：

①CT设备：X光球管；工作站，飞利浦心电监护备件；

②所有第三方生产或拥有的设备和软件，如放射校正源，高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设，操作系统升级等。

**包2：行政办公区电缆恢复项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及说明 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| **一、建筑工程** | 1.开挖并回填：开挖并制作2排管电缆沟39米、制作2米电缆检查井2口、开挖并恢复水泥路面16米、开挖并恢复彩砖人行道23米。 2.敷设1KV电力电缆YJV22-0.6/1KV-4\*240+1\*150-169米（未计购置费）、1kV电缆终端2套。 3.撤除：1KV电力电缆YJV22-0.6/1KV-4\*240-120米。 |
| 1 | 开挖路面 | m² | 12.8 |
| 2 | 开挖路面 | m² | 18.4 |
| 3 | 修复路面 | m² | 12.8 |
| 4 | 修复路面 | m² | 18.4 |
| 5 | 混凝土电缆沟 | m² | 28.08 |
| 6 | 砖砌工作井 | m² | 25.832 |
| **二、安装工程** |
| 1 | 埋管内敷设 | m | 169 |
| 2 | 电缆保护管 | m | 80 |
| 3 | 电缆保护管 | m | 3 |
| 4 | 电缆终端头 | 套 | 2 |
| 5 | 其他附件 | 套 | 1 |
| 6 | 其他附件 | 套 | 1 |
| 7 | 接线头 | 套 | 2 |
| 8 | 接线头 | 套 | 8 |
| **三、拆除工程** |
| 1 | 电缆拆除 | m | 120 |

**包**

**包3：高清视频会议及配套专线服务**

1、高清会议:通过专业会议终端提供高品质、专业级视频会议解决方案。支持高清音频、1080P 高清视频、720P 数据辅流等功能，可通过专用高清会议终端和 Web 页面预约和发起会议。含业务资费。

2、同时开通互联网或数据专线(1080P@30fps+720P 辅流的高清视频会议带宽需求为 6Mbps 每会场)，作为高清会议数据光纤业务服务。

**包4：中心供氧系统、负压吸引系统、压缩空气系统维保检修服务**

本次服务内容为单次维保检修服务，对医院（门诊综合大楼、康复楼、第二住院楼、传染科大楼）中心供氧、负压吸引、压缩空气系统、病房设备带及其附属的电气及呼叫系统进行全面检查和维护，

1.具体相关服务内容如下：

①气体管道（中心供氧、中心吸引系统、压缩空气）气密性检查、疏通、焊点补漏；

②中心供氧系统元器件的检查维修：对氧气汇流排、二级稳压箱、流量计、压力报警装置、氧气终端、阀门进行逐一排查检修；

③中心吸引系统元器件的检查维修：对负压中心站、压力报警装置、阀门、负压终端、进行逐一排查检修；

4.压缩空气系统元器件的检查维修：对压缩空气站、二级稳压箱、压力报警装置、阀门、空气终端、进行逐一排查检修；

5.对配套设备带上的电源开关、插座、床头灯、进行检查维修；

6.对全院的呼叫系统进行检查维修；

三、其它要求

1、确保在维修检修期内中心供氧系统、中心吸引系统、压缩空气系统正常运行，如遇供氧、吸引系统大型配件等损坏，如需更换，是否更换由医院决定，费用另计。

2、对病区二级减压箱内的减压器、压力表、氧气流量计以及各种气体阀门进行检查与维修，如果无法修复需更换，是否更换由医院决定，费用另计。

3、对所有管网系统重点部位、可疑漏点，进行查漏与排查，对病房内设备上的氧气终端、吸引终端、空气终端进行全面检查与维修。

4、对病房设备带及其附属的电源开关、电源插座、床头灯、漏电保护器、呼叫分机等设备进行全面检查，统计故障并列出清单，是否更换由医院决定，费用另计。

5、对所有维修故障部位需列出清单，维修故障部位质保一年。

四、维护配件表（包括但不限于以下配件）

1、免费更换项目：

|  |
| --- |
| 名 称 |
| 终端密封垫 | 截止阀阀芯配件 |
| 弹簧 | 维修阀阀芯配件 |
| 密封阀芯 | 各种型号O型垫圈 |
| 滚针 | 维修阀梅花手柄 |
| 焊点补漏 | 负压管道疏通（如果涉及更换管道费用另计） |

**包5：监控维保服务**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 网络摄像机 | 台 | 490 | 对大华、海康、大浦等摄接入有相关经验。 |
| 2 | 电梯专用摄像机 | 台 | 12 | 维修人员需持有电梯操作证 |
| 3 | 16-32路硬盘录像机 | 台 | 20 | 需具备维修主板能力 |
| 4 | 55寸拼接屏 | 台 | 10 | / |
| 5 | 室外智能球机 | 台 | 10 | / |
| 6 | 数字视频光瑞机 | 对 | 2 | / |
| 7 | 停车场管理系统 | 套 | 5 | 公司需具备停车场软件开发定制能力 |
| 维保要求： 1、全年7\*24小时服务，接到通知2小时内必须到达现场；乙方库房需为甲方库存备用设备，一般故障当日恢复，严重故障36小时内恢复。2、在当地设有办事处。 |

**包6：超声科便携式彩超（迈瑞M9）维修服务**

1、适配迈瑞M9彩超主机（硬件适配+软件适配）；

2、维修后设备恢复正常使用，图像清晰；

3、为保证配件质量和后续服务可持续，需提供迈瑞原厂售后服务承诺函；

4、需提供1年主机原厂保修（不含探头、电池）。

**6.成交原则：**议价小组与邀请的相关单位现场代表，双方议定结果作为成交价。

**二、参与谈判单位需提交的资料（加盖单位印章）**

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本复印件），或三证合一副本复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（法定代表人本人直接参与不用提供）；

4.具有独立承担民事责任能力的承诺（格式自拟）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟）。

**三、公示时间：**2023年12月14日--2023年12月19日

**四、议价谈判时间：**2023年12月25日下午16:30

**五、谈判地点：**盐亭县人民医院行政楼5楼会议室

**六、联系方式：**

联系人：母女士

联系电话：0816-7229049

院内采购监督：0816-7227175

     盐亭县人民医院

2023年12月14日