附件一：包一清单

| 门诊手术室配套配套设施设备 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、手术室基础配套设备 |
| 1 | 医用不锈钢麻醉柜 | 1.规格:W900×H1700×D350； 2.全304不锈钢材质，板材厚度1.2mm，含两个不锈钢抽屉，柜体上下两层四开门，带调层托架。 | 套 | 3 |
| 2 | 医用不锈钢器械柜 | 1.规格:W900×H1700×D350； 2.全304不锈钢材质，板材厚度1.2mm，柜体上下两层四开门，带调层托架。 | 套 | 3 |
| 3 | 医用不锈钢药品柜 | 1.规格:W900×H1700×D350； 2.全304不锈钢材质，板材厚度1.2mm，柜体上下两层四开门，带调层托架抽板。 | 套 | 3 |
| 4 | 六联多功能情报面板（带书写板） | 1.可实现麻醉、手术计时功能（需配计时器）。可实现对空调机组PLC远程控制起停，发送设定温度信号，接受温湿度信号并显示，以及手术室的其它设备控制。 2.规格：W1200*H1000*D270，面框、外框采用δ1.2 S304不锈钢。适用于医院洁净手术室。 | 套 | 3 |
| 5 | 医用气体终端箱 | 1.材质：面板不锈钢，箱体钢板喷塑 2、4气，不含气体终端 | 套 | 3 |
| 6 | 组合式插座箱A | 1.4*220V10A（含插座），2个等电位接地端子（含端子） 2.外观尺寸：900*300*87 3.材质：面板不锈钢，箱体钢板喷塑 | 套 | 9 |
| 7 | 组合式插座箱B | 1.3*220V10A+1*380V（含插座），2个等电位接地端子（含端子） 2.外观尺寸：900*300*87 3.材质：面板不锈钢，箱体钢板喷塑 | 套 | 3 |
| 8 | 四联观片灯 | 1.LED灯管； 2.尺寸：W900×H1000×D120 | 套 | 3 |
| 9 | 医用不锈钢传递窗 | 1.全304不锈钢材质，板材厚度1.2mm； 2.规格:W600×H600×T600； 3.双面机械互锁，配紫外线消毒灯。 | 套 | 3 |
| 10 | 医用不锈钢刷手池（两位） | 1.规格：L1500*W670*H912mm 2.壁挂式、全304不锈钢材质，板材厚度1.2mm，配红外感应水龙头两个 | 套 | 3 |
| 11 | 容积式电加热热水器 | 容积：40升 | 台 | 2 |
| 12 | 小厨宝 | 容积：5升 | 台 | 5 |
| 13 | 柱式洗手盆 | 优质陶瓷，含自动水龙头，含角阀、下水及软管等配件 | 套 | 3 |
| 14 | 台盆 | 优质陶瓷，含自动水龙头，含角阀、下水及软管等配件 | 套 | 2 |
| 15 | 淋浴器 | 淋浴花洒+铜镀铬混水器，含角阀、软管等配件 | 套 | 2 |
| 16 | 吊塔、无影灯固定支架制作与安装 | 固定：50×50×5角铁 | 套 | 4 |
| 17 | 天花电缆钢结构支架 | 专用钢结构制作 | 套 | 1 |
| 18 | 悬吊C臂天轨轨道钢结构 | 专用钢结构制作 | 套 | 1 |
| 19 | 悬吊监视器吊塔天轨钢结构 | 专用钢结构制作 | 套 | 1 |
| 20 | 悬吊铅屏风天轨钢结构 | 专用钢结构制作 | 套 | 1 |
| 21 | 医用二氧化碳汇流排 2+2瓶组 | 1.型号：2+2 2.全自动控制。每测2个瓶含一个减压器，龙门架结构 | 套 | 1 |
| 22 | 医用氧气二级稳压箱 | 1.减压方式：双回路减压 2.组件要求：不低于GB50751-2012《医用气体工程技术规范》标准和要求； | 套 | 1 |
| 23 | 医用空气二级稳压箱 | 1.减压方式：双回路减压 2.组件要求：不低于GB50751-2012《医用气体工程技术规范》标准和要求； | 套 | 1 |
| 24 | 压力监测报警表箱(四气) | 1.流量范围：0.3～300L/min 1.显示方式：LED显示累计流量、瞬时流量、具备RS485通讯模块 2.报警气体：氧气、吸引、空气，精度等级： ≥1.0级 3.带报警提示 | 套 | 1 |
| 25 | 氧气流量计 | 1.最大流量：300L/min； 2.始动流量：0.3L/min； 3.精度：±（2.0+0.5FS）； 4.量程比：30:1； 5.最大工作压力：1.0MPa； 6.氧气流量计应采用LED数字显示，可显示瞬时流量和总量，具备RS485通讯模块，能够集中及远程传输信号 | 套 | 1 |
| 26 | 氧气终端 | 1.气体种类:氧气德标 2.采用快速自封插拔式接头，设有防错插功能，自带维修阀 | 个 | 11 |
| 27 | 空气终端 | 1.气体种类:空气德标 2.采用快速自封插拔式接头，设有防错插功能，自带维修阀 | 个 | 7 |
| 28 | 二氧化碳终端 | 1.气体种类:二氧化碳德标 2.采用快速自封插拔式接头，设有防错插功能，自带维修阀 | 个 | 3 |
| 29 | 吸引终端 | 1.气体种类:真空德标 2.采用快速自封插拔式接头，设有防错插功能，自带维修阀 | 个 | 11 |
| 30 | 不锈钢管φ32*2 | 1.规格：φ32*2.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 66.28 |
| 31 | 不锈钢管φ18*2 | 1.规格：φ18*2.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 131.21 |
| 32 | 不锈钢管φ12*1 | 1.规格：φ12*2.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 62.3 |
| 33 | 不锈钢管φ10*1 | 1.规格：φ10*1.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 39.39 |
| 34 | 不锈钢管φ8*1 | 1.规格：φ8*1.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 96.45 |
| 35 | 管道支架 | 1.规格型号：3#镀锌角钢 2.形式：吊托支架 | kg | 150 |
| 36 | 楼层维修阀DN15 | 1.规格:DN15 2.铜球阀 | 个 | 3 |
| 37 | 检修阀DN10 | 1.规格:DN10 2.材质:不锈钢 | 个 | 15 |
| 38 | 病房设备带 | 1.规格:宽度≥210mm，厚度≥65mm，主材厚度大于等于1.5mm。 2.材质:铝合金多腔结构 3.面板可拆卸，安装维修及其方便，表面整体静电喷塑 4.预留呼叫分机及呼叫配件位置 | m | 7.35 |
| 39 | 设备带上电源插座 | 1.规格:220V 10A 2.五孔插座 | 个 | 8 |
| 40 | 床头灯开关 | 1.规格：250V 10A， 2.单级大板，含底盒 | 个 | 4 |
| 41 | LED床头灯 | 1.规格： 220V/4W 2.附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、配套金属软管等综合考虑 | 套 | 4 |
| 42 | 空气开关 | 规格：250V 10A | 个 | 4 |
| 43 | 装饰罩 | 1.规格：HG-L2300 2.材质：铝合金 3.附件：含底槽与盖板 4.护槽含弯通、三通、四通、连接片螺栓等各种配件 | 套 | 1 |
| 44 | 医疗设备带堵头 | 1.规格：与设备带配套 2.材质：铝合金 | 个 | 1 |
| 45 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-2.5 mm2 | 规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 25 |
| 46 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-1.5 mm2 | 规格：WDZ-BYJ-1.5mm2 | m | 12 |
| 47 | PVC管φ16 | 1.规格：PVC16 2.材质：塑料管 | m | 8 |
| 二、建筑装饰配套设施 |
| 1 | 医用单开钢制自动趟门（防辐射） | 1.规格:W1500×H2200 2.成品套装门，带铅玻璃观察窗、“手术中”与“放射中”灯箱 3.材质：门体含3个铅当量铅板+钢板喷塑 4.带吊梁、门机、感应器 | 樘 | 1 |
| 2 | 医用单开钢制自动趟门（防辐射） | 1.规格:W1000×H2200 2.成品套装门，带铅玻璃观察窗、“放射中”灯箱 3.材质：门体含3个铅当量铅板+钢板喷塑 4.带吊梁、门机、感应器 | 樘 | 1 |
| 3 | 医用单开钢制自动趟门 | 1.规格:W1500×H2200 2.成品套装门，带玻璃观察窗 3.材质：钢板喷塑 4.带吊梁、门机、感应器 | 樘 | 4 |
| 4 | 医用单开钢制自动趟门 | 1.规格:W1400×H2200 2.成品套装门，带玻璃观察窗 3.材质：钢板喷塑 4.带吊梁、门机、感应器 | 樘 | 1 |
| 5 | 医用单开钢制自动趟门 | 1.规格:W1000×H2200 2.成品套装门，带玻璃观察窗 3.材质：钢板喷塑 4.带吊梁、门机、感应器 | 樘 | 1 |
| 6 | 医用成品钢制气密封手动防辐门 | 1.规格:W1000×H2200 2.手动单开，成品套装门，带铅玻璃观察窗 3.材质：门体含3个铅当量铅板+钢板喷塑 | 樘 | 1 |
| 7 | 医用成品钢制气密封手动单开平开门 | 1.规格:W700×H2100， 2.手动单开，成品套装门 3.材质：钢制 | 樘 | 5 |
| 8 | 医用成品钢制气密封手动单开平开门 | 1.规格:W900×H2200 2.手动单开，成品套装门 3.材质：钢制 | 樘 | 2 |
| 9 | 医用成品钢制气密封手动单开平开门 | 1.规格:W1000×H2200 2.手动单开，成品套装门 3.材质：钢制 | 樘 | 22 |
| 10 | 医用成品钢制气密封手动双开子母平开门 | 1.规格:W1200×H2200 2.子母手动双开，成品套装门 3.材质：钢制 | 樘 | 1 |
| 11 | 医用成品钢制气密封手动双开平开门 | 1.规格:W1200×H2200 2.手动双开，成品套装门 3.材质：钢制 | 樘 | 2 |
| 12 | 医用成品钢制气密封手动双开平开门 | 1.规格:W1500×H2200 2.手动双开，成品套装门 3.材质：钢制 | 樘 | 5 |
| 13 | 普通手动单开钢木门 | 1.规格:W1000×H2200 2.手动单开，成品门 3.材质：钢木门 | 樘 | 1 |
| 14 | 普通手动双开钢木门 | 1.规格:W1500×H2200 2.手动双开，成品门 3.材质：钢木门 | 樘 | 1 |
| 15 | 铝合金门 | 1.规格:W700×H2200 2.手动单开，成品门 3.材质：铝合金型材+钢化玻璃 | 樘 | 2 |
| 16 | 甲级防火门 FM甲1022 | 1.规格:W1000×H2200 2.材质：钢制 3.含五金配件 | 樘 | 2 |
| 17 | 乙级防火门 FM乙0822 | 1.规格:W800×H2200 2.材质：钢制 3.含五金配件 | 樘 | 1 |
| 18 | 乙级防火门 FM乙1022 | 1.规格:W1000×H2200 2.材质：钢制 3.含五金配件 | 樘 | 2 |
| 19 | 乙级防火门 FM乙1222 | 1.规格:W1200×H2200 2.材质：钢制 3.含五金配件 | 樘 | 1 |
| 20 | 乙级防火门 FM乙1522 | 1.规格:W1500×H2200 2.材质：钢制 3.含五金配件 | 樘 | 2 |
| 21 | 铅玻璃观察窗 | 1.规格 ：L1500×H900 2.玻璃品种、厚度：3mmPb铅玻璃 3.1mm不锈钢包窗套，木工板打底 | 樘 | 1 |
| 22 | 电解钢板（墙体） | 1.2mm厚预喷涂电解钢板（工厂预制）现场干挂，背衬12mm石膏板，含加强背衬及挂夹、R300圆弧板、球形板及板材安装镀锌方管龙骨架 | m2 | 188.89 |
| 23 | 电解钢板（吊顶） | 1.2mm厚预喷涂电解钢板（工厂预制）现场干挂，背衬12mm石膏板，含加强背衬及挂夹、R300圆弧板、球形板及板材安装镀锌方管龙骨架 | m2 | 114.58 |
| 24 | 钡板防护（墙面） | 规格：厚度15mm（1个铅当量） | m2 | 246 |
| 25 | 硫酸钡防辐射（墙面） | 硫酸钡墙面防辐射厚度：40mm、含钡量≥90% | m2 | 21.51 |
| 26 | 钡板防护型钢龙骨 | 1.规格：镀锌方钢60*40*3mm 2.横向竖向龙骨：竖向间距600mm，横向间距600mm | m2 | 82 |
| 27 | 硫酸钡防辐射（地面） | 防辐射厚度：30mm，含钡量≥90%，含钢丝网等 | m2 | 82.76 |
| 28 | 硫酸钡防辐射（顶面） | 防辐射厚度：30mm，含钡量≥90%，钢丝网加水泥钉固定 | m2 | 82.76 |
| 29 | 铅板防护 | 规格：3mm厚，含铅量为0.9999 | m2 | 25.4 |
| 30 | 手工玻镁净化板墙面 | 1.钢板厚度 0.426mm；复合板厚度 50mm 2.双层中空玻镁玻镁夹芯 3.防火要求：满足 GB50333-2013 规范 12.0.5 的相关要求 4.含玻镁板专用配套铝材 5.所有缝隙采用耐候密封胶 | m2 | 630.7 |
| 31 | 手工玻镁净化板天花 | 1.钢板厚度 0.426mm；复合板厚度 50mm 2.双层中空玻镁玻镁夹芯 3.防火要求：满足 GB50333-2013 规范 12.0.5 的相关要求 4.含玻镁板专用配套铝材 5.所有缝隙采用耐候密封胶 | m2 | 302 |
| 32 | 医用PVC地板 | 1.规格：厚度2mm 2.同质透芯PVC，含界面剂、3mm自流平、胶水 3.要求防火等级达到B1级，要求耐磨、耐腐蚀、抗静电、抗菌 | m2 | 635 |
| 33 | 医用PVC踢脚 | 1.规格：厚度2mm 2.同质透芯PVC，含界面剂、胶水 3.要求防火等级达到B1级，要求耐磨、耐腐蚀、抗静电、抗菌 | m2 | 65 |
| 三、通风空调设施设备 |
| 1 | 医用净化空气处理机组 | 1.送风量2600m3/h，新风量2600m3/h,机外余压650pa，制冷量≥41KW，制热量≥22KW，电加热量≥12KW，加湿量≥25KG/h 2.箱体外板采用≥0.8mm镀锌钢板烤漆，箱体内板与冷凝水盘由不滋菌的≥0.8mmS304不锈钢制作，内外板之间灌注高压发泡聚氨酯保温材料整体成型，内外板之间无冷桥，箱体厚度≥50mm 3.G4板式初效过滤器+袋式中效过滤器、内含紫外线杀菌灯。 3.带直膨式热泵空调室外机 | 台 | 1 |
| 2 | 医用净化空气处理机组 | 1.送风量1800m3/h，新风量600m3/h,机外余压650pa，制冷量≥15KW，制热量≥8KW，电加热量≥8KW，加湿量≥5KG/h 2.箱体外板采用≥0.8mm镀锌钢板烤漆，箱体内板与冷凝水盘由不滋菌的≥0.8mmS304不锈钢制作，内外板之间灌注高压发泡聚氨酯保温材料整体成型，内外板之间无冷桥，箱体厚度≥50mm 3.G4板式初效过滤器+袋式中效过滤器、内含紫外线杀菌灯。 4.带直膨式热泵空调室外机 | 台 | 1 |
| 3 | 医用净化空气处理机组 | 1.送风量6000m3/h，新风量1200m3/h,机外余压700pa，制冷量≥45.5KW，制热量≥24KW，电加热量≥22KW，加湿量≥15KG/h 2.箱体外板采用≥0.8mm镀锌钢板烤漆，箱体内板与冷凝水盘由不滋菌的≥0.8mmS304不锈钢制作，内外板之间灌注高压发泡聚氨酯保温材料整体成型，内外板之间无冷桥，箱体厚度≥50mm 3.G4板式初效过滤器+袋式中效过滤器、内含紫外线杀菌灯。 4.带直膨式热泵空调室外机 | 台 | 1 |
| 4 | 医用净化空气处理机组 | 1.送风量7200m3/h，新风量1300m3/h,机外余压800pa，制冷量≥52KW，制热量≥27KW，电加热量≥26KW，加湿量≥15KG/h 2.箱体外板采用≥0.8mm镀锌钢板烤漆，箱体内板与冷凝水盘由不滋菌的≥0.8mmS304不锈钢制作，内外板之间灌注高压发泡聚氨酯保温材料整体成型，内外板之间无冷桥，箱体厚度≥50mm 3.G4板式初效过滤器+袋式中效过滤器、内含紫外线杀菌灯。 4.带直膨式热泵空调室外机 | 台 | 1 |
| 5 | 医用净化空气处理机组PLC自控系统 | 强弱电一体化设计，含温湿度传感器、压力传感器、手操器、PLC可编程序控制器、变频器控制等 | 套 | 4 |
| 6 | 全热新风交换器 | 新风量1000m3/h,排风量1000m3/h，机外余压95pa,自带控制，配线控板 | 台 | 1 |
| 7 | 卧式风机盘管 | 1.风量340m³/h，机外余压30pa，制冷量(中档)1.934KW，制热量(中档)2.731KW，输入功率36w 2.两管制，三盘管 | 台 | 3 |
| 8 | 卧式风机盘管 | 1.风量510m³/h，机外余压30pa，制冷量(中档)2.883KW，制热量(中档)4.07KW，输入功率56w 2.两管制，三盘管 | 台 | 3 |
| 9 | 卧式风机盘管 | 1.风量680m³/h，机外余压30pa，制冷量(中档)3.279KW，制热量(中档)4.629KW，输入功率66w 2.两管制，三盘管 | 台 | 1 |
| 10 | 风机盘管温控器 | 86型，液晶温控器面板，含风机盘管启停控制，风速调节，温度设定等 | 个 | 7 |
| 11 | 分体式空调（壁挂式） | 额定制冷量2.6KW，含单冷空调外机 | 组 | 1 |
| 12 | 分体式空调（天花式） | 额定制冷量7.2KW，含单冷空调外机 | 组 | 1 |
| 13 | 排风机 | 1.排风量378m³/h，静压250pa 2.斜流增压管道式风机 | 台 | 3 |
| 14 | 排风机 | 1.排风量576m³/h，静压280pa 2.斜流增压管道式风机 | 台 | 2 |
| 15 | 排风机 | 1.排风量2400m³/h，机外静压500pa 2.柜式离心排风机箱 | 台 | 1 |
| 16 | 换气扇 | 风量 150m3/h | 台 | 1 |
| 17 | 换气扇 | 风量 200m3/h | 台 | 4 |
| 18 | 换气扇 | 风量 350m3/h | 台 | 1 |
| 19 | Ⅱ级手术室洁净送风天花 | 1.规格：≥2600*1800*500mm，具体尺寸根据现场DSA相关设备钢结构情况非标定制 2.含H14高效过滤器 | 套 | 1 |
| 20 | Ⅲ级洁净送风天花 | 1.规格：≥2600mm*1400*500mm 2.含H14高效过滤器 | 套 | 2 |
| 21 | 双层微孔板消声器 | 1.外尺寸：1200*800*2200（L)，接管尺寸：800*400 2.优质镀锌钢板双层微穿孔型，所有的接缝边采用咬口式 | 个 | 1 |
| 22 | 双层微孔板消声器 | 1.规格：1200*720*2200（L)，接管尺寸：800*320 2.优质镀锌钢板双层微穿孔型，所有的接缝边采用咬口式 | 个 | 2 |
| 23 | 双层微孔板消声器 | 1.外尺寸：1000*800*2200（L)，接管尺寸：600*400 2.优质镀锌钢板双层微穿孔型，所有的接缝边采用咬口式 | 个 | 1 |
| 24 | 双层微孔板消声器 | 1.外尺寸：650*650*2200（L)，接管尺寸：250*250 2.优质镀锌钢板双层微穿孔型，所有的接缝边采用咬口式 | 个 | 2 |
| 25 | 双层微孔板消声器 | 1.外尺寸：800*720*2200（L)，接管尺寸：400*320 2.优质镀锌钢板双层微穿孔型，所有的接缝边采用咬口式 | 个 | 1 |
| 26 | 双层微孔板消声器 | 1.外尺寸：800*720*1400（L)，接管尺寸：400*320 2.优质镀锌钢板双层微穿孔型，所有的接缝边采用咬口式 | 个 | 1 |
| 27 | 双层微孔板消声器 | 1.外尺寸：720*650*1400（L)，接管尺寸：320*250 2.优质镀锌钢板双层微穿孔型，所有的接缝边采用咬口式 | 个 | 1 |
| 28 | 消声弯头 | 1.接管尺寸：400*320 2.优质镀锌钢板双层微穿孔型，所有的接缝边采用咬口式 | 个 | 1 |
| 29 | 消声弯头 | 1.接管尺寸：320*250 2.优质镀锌钢板双层微穿孔型，所有的接缝边采用咬口式 | 个 | 1 |
| 30 | 高效送风口GB01 | 1.额定风量1000m3/h 2.配H14高效过滤器， 3.含高效送风箱（钢板喷塑）、扩散板风口 | 套 | 9 |
| 31 | 高效送风口GB02 | 1.额定风量500m3/h 2.配H14高效过滤器， 3.含高效送风箱（钢板喷塑）、扩散板风口 | 套 | 13 |
| 32 | 下回风口300*250 | 1.规格：300*250h 2.竖向百叶风口，带F5中效过滤器 3.材质：0.8mm厚铝合金，表面喷白塑 | 个 | 1 |
| 33 | 下回风口500*350 | 1.规格：500*350h 2.竖向百叶风口，带F5中效过滤器 3.材质：0.8mm厚铝合金，表面喷白塑 | 个 | 12 |
| 34 | 下回风口1000*350 | 1.规格：1000*350h 2.竖向百叶风口，带F5中效过滤器 3.材质：0.8mm厚铝合金，表面喷白塑 | 个 | 4 |
| 35 | 下排风口300*250 | 1.规格：300*250h 2.竖向百叶风口 3.材质：0.8mm厚铝合金，表面喷白塑 | 个 | 1 |
| 36 | 高效下排风口1000*350 | 1.规格：1000*350h 2.竖向百叶风口，带H13高效过滤器 3.材质：0.8mm厚铝合金，表面喷白塑 | 个 | 2 |
| 37 | 圆形送风口φ125 | 1.规格：φ125 2.材质：ABS材质 3.形式：圆形 | 个 | 8 |
| 38 | 圆形排风口φ150 | 1.规格：φ150 2.材质：ABS材质 3.形式：圆形 | 个 | 8 |
| 39 | 方型散流器送风口365*365 | 1.规格：喉尺寸240*240，面尺寸365*365 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 6 |
| 40 | 方型散流器送风口425*425 | 1.规格：喉尺寸300*300，面尺寸425*425 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 1 |
| 41 | 单层百叶顶回风口600*250 | 1.规格：喉部尺寸550*200，面尺寸600*250 2.单层百叶风口，ABS材质 | 个 | 6 |
| 42 | 单层百叶顶回风口800*250 | 1.规格：喉部尺寸750*200，面尺寸800*250 2.单层百叶风口，ABS材质 | 个 | 1 |
| 43 | 单层百叶顶排风口300*300 | 1.规格：喉尺寸250*250，面尺寸300*300 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 5 |
| 44 | 单层百叶顶排风口400*400 | 1.规格：喉尺寸350*350，面尺寸400*400 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 2 |
| 45 | 防雨百叶带防虫网800*500 | 1.规格：800*500 2.铝合金材质，本色 | 个 | 8 |
| 46 | 防雨百叶带防虫网320*320 | 1.规格：320*320 2.铝合金材质，本色 | 个 | 1 |
| 47 | 设定式定风量阀120*120 | 1.规格:120*120mm 2.类型：指针设定式，风压无关型 | 个 | 8 |
| 48 | 设定式定风量阀160*120 | 1.规格:160*120mm 2.类型：指针设定式，风压无关型 | 个 | 8 |
| 49 | 风管蝶阀160*120 | 1.规格:160*120mm 2.类型：碳钢喷塑 | 个 | 3 |
| 50 | 手动对开多叶调节阀200*120 | 1.规格:200mmx120mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 3 |
| 51 | 手动对开多叶调节阀250*120 | 1.规格:250mmx120mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 52 | 手动对开多叶调节阀200*200 | 1.规格:200mmx200mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 33 |
| 53 | 手动对开多叶调节阀250*200 | 1.规格:250mmx200mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 3 |
| 54 | 手动对开多叶调节阀250*320 | 1.规格:250mmx320mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 2 |
| 55 | 手动对开多叶调节阀320*200 | 1.规格:320mmx200mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 17 |
| 56 | 手动对开多叶调节阀320*320 | 1.规格:320mmx320mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 4 |
| 57 | 手动对开多叶调节阀400*250 | 1.规格:400mmx250mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 3 |
| 58 | 手动对开多叶调节阀400*400 | 1.规格:400mmx400mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 59 | 手动对开多叶调节阀630*200 | 1.规格:630mmx200mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 4 |
| 60 | 风管止回阀200*120 | 1.规格:200mmx120mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 61 | 风管止回阀200*200 | 1.规格:200mmx200mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 3 |
| 62 | 风管止回阀250*250 | 1.规格:250mmx250mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 63 | 风管止回阀400*320 | 1.规格:400mmx320mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 64 | 电动密闭阀250*250 | 1.规格:250mmx250mm 2.材质:碳钢喷塑 3.含电动执行器 | 个 | 1 |
| 65 | 电动密闭阀630*200 | 1.规格:600mmx200mm 2.材质:碳钢喷塑 3.含电动执行器 | 个 | 1 |
| 66 | 风管帆布软接 | δ＝1.2mm，保温型 | m2 | 15 |
| 67 | 优质镀锌板风管δ=0.5mm | 1.厚度：δ=0.5mm 2.形状：矩形 3.材质：优质热镀锌钢板 | m2 | 335 |
| 68 | 优质镀锌板风管δ=0.6mm | 1.厚度：δ=0.6mm 2.形状：矩形 3.材质：优质热镀锌钢板 | m2 | 92.4 |
| 69 | 优质镀锌板风管δ=0.75mm | 1.厚度：δ=0.75mm 2.形状：矩形 3.材质：优质热镀锌钢板 | m2 | 337.9 |
| 70 | 橡塑保温板δ=20mm | 1.保温厚度：δ=20mm 2.B1级、橡塑保温板 | m3 | 15.306 |
| 71 | 橡塑保温管壳δ=25mm | 1.保温厚度：δ=25mm 2.B1级、橡塑保温管壳 | m3 | 0.75 |
| 72 | 脱脂冷媒管φ6.35 | 1.规格：Φφ6.35*0.8 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 22 |
| 73 | 脱脂冷媒管φ9.53 | 1.规格：Φφ9.53*0.8 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 25 |
| 74 | 脱脂冷媒管φ12.7 | 1.规格：Φφ12.7*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 60 |
| 75 | 脱脂冷媒管φ15.88 | 1.规格：Φφ15.88*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 35 |
| 76 | 脱脂冷媒管φ19.05 | 1.规格：Φφ19.05*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 13 |
| 77 | 脱脂冷媒管φ22.23 | 1.规格：Φφ22.23*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 47 |
| 78 | 镀锌钢管DN20 | 1.规格：DN20 2.优质镀锌钢管 3.连接方式：螺纹连接 | m | 28 |
| 79 | 电动二通阀DN20 | 1.规格：DN20，开关型，带执行器 2.材质：全铜 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 7 |
| 80 | PPR加湿水管De25 | 1.规格:De25 2.材质:PP-R S4系列（含管材及带丝和不带丝管件） 3.连接方式:热熔连接 | m | 12 |
| 81 | PPR加湿水管De20 | 1.规格:De20 2.材质:PP-R S4系列（含管材及带丝和不带丝管件） 3.连接方式:热熔连接 | m | 24 |
| 82 | PPR加湿水管De40 | 1.规格:De40 2.材质:PP-R S4系列（含管材及带丝和不带丝管件） 3.连接方式:热熔连接 | m | 12 |
| 83 | PPR加湿水管De50 | 1.规格:De50 2.材质:PP-R S4系列（含管材及带丝和不带丝管件） 3.连接方式:热熔连接 | m | 12 |
| 84 | PVC管冷凝排水管De25 | 1.规格：De25 4.材质：PVC管（含管材及管件） 3.连接方式：粘接 | m | 24 |
| 85 | PVC管冷凝排水管De32 | 1.规格：De32 4.材质：PVC管（含管材及管件） 3.连接方式：粘接 | m | 6 |
| 86 | PVC管冷凝排水管De40 | 1.规格：De40 4.材质：PVC管（含管材及管件） 3.连接方式：粘接 | m | 7 |
| 四、强弱电设施设备 |
| 1 | 手术室区域电源总柜 | 1.规格：150kW 2.材质：冷轧板喷涂 | 套 | 1 |
| 2 | 手术室空调动力电源总柜KT | 1.规格：220kW 2.材质：冷轧板喷涂 | 套 | 1 |
| 3 | 手术室辅房照明插座配电箱 | 1.规格：25kW 2.材质：冷轧板喷涂 | 台 | 2 |
| 4 | 手术室专用配电箱 | 1.规格：10KVA 2.材质：冷轧板喷涂 | 台 | 3 |
| 5 | 手术室IT电源系统 | 容量：8kVA，单相隔离变压器一台，绝缘监视仪1只，精密电流互感器1只，报警显示和测试仪1套，仪器专用电源1台（单套配置） | 套 | 3 |
| 6 | 手术室腔镜配电箱 | 1.规格：35kW 2.材质：冷轧板喷涂 | 台 | 1 |
| 7 | DSA手术室设备配电箱 | 1.规格：根据DSA设备厂家要求非标定制 2.材质：冷轧板喷涂 | 台 | 1 |
| 8 | 等电位箱 | 规格：L165×W50×H75 | 台 | 6 |
| 9 | 手术室UPS主机 （含电池组） | 1.380V输入输出； 2.功率：40 KVA 3.后备时间：30分钟 | 套 | 1 |
| 10 | 吸顶式LED面板灯 | 1.功率：24W 2.外观尺寸：300*600 | 套 | 8 |
| 11 | 吸顶式LED面板灯 | 1.功率：48W 2.外观尺寸：1200*300 | 套 | 67 |
| 12 | 嵌入式LED面板灯 | 1.功率：36W 2.外观尺寸：600*600 | 套 | 68 |
| 13 | 嵌入式LED面板灯 | 1.功率：18W 2.外观尺寸：300*300 | 套 | 2 |
| 14 | 200万半球型网络摄像机（POE供电） | 彩色半球型，200万像素，POE供电 | 台 | 14 |
| 15 | 网络硬盘录像机（NVR） | 8路4盘道，含1个2T硬盘 | 台 | 1 |
| 16 | 网络交换机 | 16口、10/100Mbps | 台 | 2 |
| 17 | 液晶显示器 | 22寸. | 台 | 1 |
| 18 | 监控级硬盘（4T） | 4T硬盘，ST4000VX000 | 个 | 2 |
| 19 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.材质：铜芯 | m | 2985 |
| 20 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-4mm2 | 1.规格：WDZ-BYJ-4mm2 2.材质：铜芯 | m | 2117 |
| 21 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-6mm2 | 1.规格：WDZ-BYJ-6mm2 2.材质：铜芯 | m | 169 |
| 22 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-5*4mm2 | 1.型号：WDZ-YJY-5*4mm2 2.材质：铜芯 | m | 7.91 |
| 23 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-5*6mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-5*6mm2 2.材质：铜芯 | m | 40 |
| 24 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-5*10mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-5*10mm2 2.材质：铜芯 | m | 213 |
| 25 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-5*16mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-5*16mm2 2.材质：铜芯 | m | 77 |
| 26 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 2.材质：铜芯 | m | 24 |
| 27 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 2.材质：铜芯 | m | 27.95 |
| 28 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-4*50+1*25 mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 2.材质：铜芯 | m | 28.7 |
| 29 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-4*95+1*50mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-4*95+1*50mm2 2.材质：铜芯 | m | 160 |
| 30 | 控制电源线缆ZR-RVV-2*1mm2 | 1.规格：ZR-RVV-2*1mm2 2.材质：铜芯 | m | 224 |
| 31 | 控制电源线缆ZR-RVV-7*1mm2 | 1.规格：ZR-RVV-7*1mm2 2.材质：铜芯 | m | 25 |
| 32 | 信号控制线ZR-RVVP-2×1mm2 | 1.规格：ZR-RVVP-2×1mm2 2.材质：铜芯 | m | 3 |
| 33 | 镀锌扁铁（接地） | 1.规格：40*4mm 2.材质：镀锌扁铁 | m | 126 |
| 34 | 镀锌桥架 | 规格：CT 100*50*1.2mm | m | 89 |
| 35 | 镀锌桥架 | 规格：CT 150*50*1.2mm | m | 12.5 |
| 36 | 镀锌桥架 | 规格：CT 200*100*1.5mm | m | 85 |
| 37 | 镀锌桥架 | 规格：CT 300*100*1.5mm | m | 1.5 |
| 38 | 金属电线管JDG20 | 规格：JDG-20*1.6，3.9m/根 | m | 1154 |
| 39 | 金属电线管JDG25 | 规格：JDG-25*1.6，3.9m/根 | m | 122 |
| 40 | 金属电线管JDG32 | 规格：JDG-32*1.6，3.9m/根 | m | 21.29 |
| 41 | 金属电线管JDG40 | 规格：JDG-40*1.6，3.9m/根 | m | 8.82 |
| 42 | 金属电线管JDG50 | 规格：JDG-50*1.6，3.9m/根 | m | 12 |
| 43 | 金属软管 | 规格：φ20 | m | 220 |
| 44 | 单联单控开关 | 1.规格：250V 10A 2.含底盒等 | 个 | 43 |
| 45 | 单联双控开关 | 1.规格：250V 10A 2.含底盒等 | 个 | 2 |
| 46 | 双联单控开关 | 1.规格：250V 10A 2.含底盒等 | 个 | 3 |
| 47 | 单相五孔插座 | 1.规格：250V 10A，安全型 2.含底盒等 | 个 | 39 |
| 48 | 感应手池接插座 | 1.型号：规格：250V 16A，安全型 2.含底盒等 | 个 | 9 |
| 49 | 六类网线UTP6 | 规格：UTP-CAT6 | m | 957 |
| 50 | 门禁控制器 | 可控制2个门互锁，可外接4个读卡器 | 台 | 3 |
| 51 | 密码门口机 | 指纹键盘开锁 | 台 | 3 |
| 52 | 门电磁锁 | 双门 | 台 | 3 |
| 53 | 出门按钮 | 1.规格：250V 10A 2.含底盒等 | 个 | 3 |
| 54 | 标准机柜22U | 规格：22U | 台 | 1 |
| 55 | 网络插座 | 1.规格 86mm*86mm 2.材质 PC | 个 | 7 |
| 56 | 电话插座 | 1.规格 86mm*86mm 2.材质 PC | 个 | 5 |
| 57 | 弱电镀锌桥架 | 规格：CT 200×100×1.2mm | m | 80 |
| 口腔科配套设施设备 |
| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、口腔科基础配套设备 |
| 1 | 口腔科台柜 | 1.规格：4300Lx600Wx800H 2.钢架：60x40x1.2mm厚方钢； 3.台面采用12mm人造石台面； 4.门板、柜体采用18mm饰面板，铝合金条形扣手； 5.优质五金配件，三节滑轨，品牌铰链。 | 套 | 1 |
| 2 | 口腔科台柜 | 1.规格：3100Lx600Wx800H 2.钢架：60x40x1.2mm厚方钢； 3.台面采用12mm人造石台面； 4.门板、柜体采用18mm饰面板，铝合金条形扣手； 5.优质五金配件，三节滑轨，品牌铰链。 | 套 | 5 |
| 3 | 口腔科台柜 | 1.规格：4480Lx600Wx800H 2.钢架：60x40x1.2mm厚方钢； 3.台面采用12mm人造石台面； 4.门板、柜体采用18mm饰面板，铝合金条形扣手； 5.优质五金配件，三节滑轨，品牌铰链。 | 套 | 3 |
| 4 | 口腔科台柜 | 1.规格：4100Lx600Wx800H 2.钢架：60x40x1.2mm厚方钢； 3.台面采用12mm人造石台面； 4.门板、柜体采用18mm饰面板，铝合金条形扣手； 5.优质五金配件，三节滑轨，品牌铰链。 | 套 | 1 |
| 5 | 口腔科台柜 | 1.规格：3800Lx600Wx800H 2.钢架：60x40x1.2mm厚方钢； 3.台面采用12mm人造石台面； 4.门板、柜体采用18mm饰面板，铝合金条形扣手； 5.优质五金配件，三节滑轨，品牌铰链。 | 套 | 1 |
| 6 | 口腔科台柜 | 1.规格：3200Lx600Wx800H 2.钢架：60x40x1.2mm厚方钢； 3.台面采用12mm人造石台面； 4.门板、柜体采用18mm饰面板，铝合金条形扣手； 5.优质五金配件，三节滑轨，品牌铰链。 | 套 | 1 |
| 7 | 口腔科台柜 | 1.规格：2850Lx600Wx800H 2.钢架：60x40x1.2mm厚方钢； 3.台面采用12mm人造石台面； 4.门板、柜体采用18mm饰面板，铝合金条形扣手； 5.优质五金配件，三节滑轨，品牌铰链。 | 套 | 1 |
| 8 | 医用不锈钢刷手池（两位） | 1.规格：L1500*W670*H912mm 2.壁挂式、全304不锈钢材质，板材厚度1.2mm，配红外感应水龙头两个 | 套 | 1 |
| 9 | 拖把池 | 1.规格：500*500*400 2.优质陶瓷 | 台 | 3 |
| 10 | 蹲便器 | 1.优质陶瓷 2.含存水弯等配件 | 套 | 4 |
| 11 | 柱式洗手盆 | 1.优质陶瓷 2.含自动水龙头，含角阀、下水及软管等配件 | 套 | 1 |
| 12 | 牙科诊疗室台面盆 | 1.优质不锈钢 2.含自动水龙头，含角阀、下水及软管等配件 | 套 | 13 |
| 13 | 台盆 | 1.优质陶瓷 2.含自动水龙头，含角阀、下水及软管等配件 | 套 | 4 |
| 14 | 小厨宝 | 容积：5升 | 台 | 17 |
| 15 | 压力监测报警表箱(三气) | 1.流量范围：0.3～300L/min 1.显示方式：LED显示累计流量、瞬时流量、具备RS485通讯模块 2.报警气体：氧气、吸引、空气，精度等级： ≥1.0级 3.带报警提示 | 套 | 1 |
| 16 | 氧气终端 | 1.气体种类:氧气德标 2.采用快速自封插拔式接头，设有防错插功能，自带维修阀 | 个 | 1 |
| 17 | 吸引终端 | 1.气体种类:真空德标 2.采用快速自封插拔式接头，设有防错插功能，自带维修阀 | 个 | 1 |
| 18 | 不锈钢管φ20*2 | 1.规格：φ20*2.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 125.3 |
| 19 | 不锈钢管φ10*1 | 1.规格：φ10*1.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 55.88 |
| 20 | 不锈钢管φ8*1 | 1.规格：φ8*1.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 28.62 |
| 21 | PPR管-DN50 | 1.规格:DN50 2.材质:PP-R S4系列（含管材及带丝和不带丝管件） 3.连接方式:热熔连接 | m | 123 |
| 22 | PPR管-DN32 | 1.规格:DN32 2.材质:PP-R S4系列（含管材及带丝和不带丝管件） 3.连接方式:热熔连接 | m | 42.62 |
| 23 | 管道支架 | 1.规格型号：3#镀锌角钢 2.形式：吊托支架 | kg | 125 |
| 24 | 楼层维修阀DN15 | 1.规格:DN15 2.铜球阀 | 个 | 5 |
| 25 | 检修阀DN10 | 1.规格:DN10 2.材质:不锈钢 | 个 | 10 |
| 26 | PPR截止阀DN32 | 1.规格：PPR DN32截止阀； 2.连接形式：综合 | 个 | 4 |
| 27 | PPR截止阀DN50 | 1.规格：PPR DN50截止阀； 2.连接形式：综合 | 个 | 2 |
| 28 | 病房设备带 | 1.规格:宽度≥210mm，厚度≥65mm，主材厚度大于等于1.5mm。 2.材质:铝合金多腔结构 3.面板可拆卸，安装维修及其方便，表面整体静电喷塑 4.预留呼叫分机及呼叫配件位置 | m | 1.5 |
| 29 | 设备带上电源插座 | 1.规格:220V 10A 2.五孔插座 | 个 | 2 |
| 30 | 床头灯开关 | 1.规格：250V 10A， 2.单级大板，含底盒 | 个 | 1 |
| 31 | LED床头灯 | 1.规格： 220V/4W 2.附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、配套金属软管等综合考虑 | 套 | 1 |
| 32 | 空气开关 | 规格：250V 10A | 个 | 1 |
| 33 | 装饰罩 | 1.规格：HG-L2300 2.材质：铝合金 3.附件：含底槽与盖板 4.护槽含弯通、三通、四通、连接片螺栓等各种配件 | 套 | 1 |
| 34 | 医疗设备带堵头 | 1.规格：与设备带配套 2.材质：铝合金 | 个 | 1 |
| 35 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-2.5 mm2 | 规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5 |
| 36 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-1.5 mm2 | 规格：WDZ-BYJ-1.5mm2 | m | 2 |
| 37 | 信号控制线ZR-RVVP-2×1 mm2 | 规格：ZR-RVVP-2×1mm2 | m | 80 |
| 38 | PVC管φ16 | 1.规格：PVC16 2.材质：塑料管 | m | 1.5 |
| 二、建筑装饰配套设施 |
| 1 | 医用单开钢制自动趟门（防辐射） | 1.规格:W1200×H2200 2.成品套装门，带铅玻璃观察窗、“放射中”灯箱 3.材质：门体含2个铅当量铅板+钢板喷塑 4.带吊梁、门机、感应器 | 樘 | 1 |
| 2 | 医用单开钢制自动趟门 | 1.规格:W1000×H2200 2.成品套装门，带玻璃观察窗 3.材质：钢板喷塑 4.带吊梁、门机、感应器 | 樘 | 1 |
| 3 | 医用成品钢制气密封手动防辐门 | 1.规格:W1000×H2200 2.手动单开，成品套装门，带铅玻璃观察窗 3.材质：门体含2个铅当量铅板+钢板喷塑 | 樘 | 1 |
| 4 | 医用成品钢制气密封手动单开平开门 | 1.规格:W1000×H2200 2.手动单开，成品套装门 3.材质：钢制 | 樘 | 1 |
| 5 | 甲级防火门 FM甲1022 | 1.规格:W1000×H2200 2.材质：钢制 3.含五金配件 | 樘 | 1 |
| 6 | 手动单开木质平开门 | 1.规格:W1000×H2200 2.手动单开，成品门 3.材质：木门 | 樘 | 20 |
| 7 | 手动子母双开木质平开门 | 1.规格:W1200×H2200 2.子母手动双开，成品门 3.材质：木门 | 樘 | 1 |
| 8 | 手动双开木质平开门 | 1.规格:W1500×H2200 2.手动双开，成品门 3.材质：木门 | 樘 | 2 |
| 9 | 普通手动单开钢木门 | 1.规格:W800×H2200 2.手动单开，成品门 3.材质：钢木门 | 樘 | 4 |
| 10 | 手动双开玻璃平开门 | 1.规格:W1500×H2200 2.手动双开，成品门 3.材质：玻璃 | 樘 | 1 |
| 11 | 玻璃弹簧门 | 1.规格:W1500×H2200 2.手动双开，地弹簧门 3.材质：玻璃 | 樘 | 1 |
| 12 | 铅玻璃观察窗 | 1.规格:L1000×H900 2.玻璃品种、厚度：2mmPb铅玻璃 3.1mm不锈钢包窗套，木工板打底 | 樘 | 1 |
| 13 | 钡板防护（墙面） | 规格：厚度15mm（1个铅当量） | m2 | 90.16 |
| 14 | 钡板防护型钢龙骨 | 1.规格：镀锌方钢60*40*3mm 2.横向竖向龙骨：竖向间距600mm，横向间距600mm | m2 | 45.08 |
| 15 | 硫酸钡防辐射（地面） | 防辐射厚度：20mm，含钡量≥90%，含钢丝网等 | m2 | 12 |
| 16 | 硫酸钡防辐射（顶面） | 防辐射厚度：20mm，含钡量≥90%，钢丝网加水泥钉固定 | m2 | 12 |
| 17 | 手工玻镁净化板墙面 | 1.钢板厚度 0.426mm；复合板厚度 50mm 2.双层中空玻镁玻镁夹芯 3.防火要求：满足 GB50333-2013 规范 12.0.5 的相关要求 4.含玻镁板专用配套铝材 5.所有缝隙采用耐候密封胶 | m2 | 206.57 |
| 18 | 手工玻镁净化板天花 | 1.钢板厚度 0.426mm；复合板厚度 50mm 2.双层中空玻镁玻镁夹芯 3.防火要求：满足 GB50333-2013 规范 12.0.5 的相关要求 4.含玻镁板专用配套铝材 5.所有缝隙采用耐候密封胶 | m2 | 75.9 |
| 19 | 医用PVC地板 | 1.规格：厚度2mm 2.同质透芯PVC，含界面剂、3mm自流平、胶水 3.要求防火等级达到B1级，要求耐磨、耐腐蚀、抗静电、抗菌 | m2 | 620 |
| 20 | 医用PVC踢脚 | 1.规格：厚度2mm 2.同质透芯PVC，含界面剂、胶水 3.要求防火等级达到B1级，要求耐磨、耐腐蚀、抗静电、抗菌 | m2 | 50 |
| 三、通风空调设施设备 |
| 1 | 医用洁净新风机组 | 1.新风量2700m3/h,机外余压300pa，制冷量≥26KW，制热量≥19.5K 2.G4板式初效过滤器+袋式中效过滤器 3.带直膨式热泵空调室外机 | 台 | 1 |
| 2 | 医用洁净新风机组PLC自控系统 | 强弱电一体化设计，含温度传感器、压力传感器、PLC可编程序控制器，电器元器件选用知名品牌 | 套 | 1 |
| 3 | 直流变频多联机室外机 | 制冷量40KW，制热量45KW，直流变频压缩机，环保冷媒R410a | 组 | 1 |
| 4 | 低静压多联机风管式室内机 | 制冷量2.2KW，制热量2.5KW，最大风量500m3/h,机外静压30pa,输入功率54w,环保冷媒R410a | 台 | 1 |
| 5 | 低静压多联机风管式室内机 | 制冷量3.6KW，制热量4.0KW，最大风量560m3/h,机外静压30pa,输入功率55w,环保冷媒R410a | 台 | 8 |
| 6 | 低静压多联机风管式室内机 | 制冷量4.5KW，制热量5.0KW，最大风量750m3/h,机外静压30pa,输入功率77w,环保冷媒R410a | 台 | 1 |
| 7 | 低静压多联机风管式室内机 | 制冷量5.0KW，制热量5.6KW，最大风量750m3/h,机外静压30pa,输入功率77w,环保冷媒R410a | 台 | 1 |
| 8 | 四面出风天井式室内机 | 制冷量2.8KW，制热量3.2KW，最大风量750m3/h,输入功率55w,环保冷媒R410a | 台 | 1 |
| 9 | 多联机室内机温控器 | 86型，含机组启停控制，风速调节，温度设定等 | 个 | 12 |
| 10 | 分体式空调（天花式） | 额定制冷量7.2KW，制热量9KW，含热泵空调热泵外机 | 组 | 1 |
| 11 | 分体式空调（风管机） | 额定制冷量2.6KW，制热量3KW，含热泵空调热泵外机 | 组 | 1 |
| 12 | 分体式空调（风管机） | 额定制冷量3.6KW，制热量4.0KW，含热泵空调热泵外机 | 组 | 2 |
| 13 | 分体式空调（风管机） | 额定制冷量7.2KW，制热量9KW，含热泵空调热泵外机 | 组 | 1 |
| 14 | 壁挂式等离子消毒机 | 风量800m³/h，额定功率50w，使用体积100m³/h | 台 | 8 |
| 15 | 排风机 | 1.排风量378m³/h，静压250pa 2.斜流增压管道式风机 | 台 | 2 |
| 16 | 排风机 | 1.排风量700m³/h，静压180pa 2.静音风机箱 | 台 | 1 |
| 17 | 排风机 | 1.排风量2500m³/h，静压210pa 2.大风量静音风机箱 | 台 | 1 |
| 18 | 换气扇 | 风量 150m3/h | 台 | 1 |
| 19 | 双层微孔板消声器 | 1.外尺寸：900*650*2200（L)，接管尺寸：500*250 2.优质镀锌钢板双层微穿孔型，所有的接缝边采用咬口式 | 个 | 1 |
| 20 | 圆形送风口φ125 | 1.规格：φ125 2.材质：ABS材质 3.形式：圆形 | 个 | 26 |
| 21 | 圆形排风口φ150 | 1.规格：φ150 2.材质：ABS材质 3.形式：圆形 | 个 | 26 |
| 22 | 方型散流器送风口305*305 | 1.规格：喉尺寸180*180，面尺寸305*305 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 2 |
| 23 | 方型散流器送风口365*365 | 1.规格：喉尺寸240*240，面尺寸365*365 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 12 |
| 24 | 方型散流器送风口425*425 | 1.规格：喉尺寸300*300，面尺寸425*425 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 1 |
| 25 | 双层百叶侧送风口1200*200 | 1.规格：喉尺寸1150*150，面尺寸1200*200 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 1 |
| 26 | 单层百叶顶回风口600*250 | 1.规格：喉部尺寸550*200，面尺寸600*250 2.ABS材质 | 个 | 4 |
| 27 | 单层百叶顶回风口700*250 | 1.规格：喉部尺寸650*200，面尺寸700*250 2.ABS材质 | 个 | 8 |
| 28 | 单层百叶顶回风口800*250 | 1.规格：喉部尺750*200，面尺寸800*250 2.ABS材质 | 个 | 2 |
| 29 | 单层百叶顶回风口1200*300 | 1.规格：喉部尺寸1150*250，面尺寸1200*300 2.ABS材质 | 个 | 1 |
| 30 | 单层百叶顶排风口300*300 | 1.规格：喉尺寸250*250，面尺寸300*300 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 2 |
| 31 | 防雨百叶带防虫网800*500 | 1.规格：800*500 2.铝合金材质，本色 | 个 | 4 |
| 32 | 风管蝶阀120*120 | 1.规格:120*120mm 2.类型：碳钢喷塑 | 个 | 26 |
| 33 | 风管蝶阀160*120 | 1.规格:160*120mm 2.类型：碳钢喷塑 | 个 | 26 |
| 34 | 手动对开多叶调节阀200*200 | 1.规格:200mmx200mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 2 |
| 35 | 手动对开多叶调节阀500*320 | 1.规格:500mmx320mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 36 | 风管止回阀200*200 | 1.规格:200mmx200mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 3 |
| 37 | 风管止回阀400*320 | 1.规格:400mmx320mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 38 | 优质镀锌板风管δ=0.5mm | 1.厚度：δ=0.5mm 2.形状：矩形 3.材质：优质热镀锌钢板 | m2 | 166 |
| 39 | 优质镀锌板风管δ=0.6mm | 1.厚度：δ=0.6mm 2.形状：矩形 3.材质：优质热镀锌钢板 | m2 | 62 |
| 40 | 优质镀锌板风管δ=0.75mm | 1.厚度：δ=0.75mm 2.形状：矩形 3.材质：优质热镀锌钢板 | m2 | 16 |
| 41 | 橡塑保温板δ=20mm | 1.保温厚度：δ=20mm 2.B1级、橡塑保温板 | m3 | 4.88 |
| 42 | 橡塑保温管壳δ=25mm | 1.保温厚度：δ=25mm 2.B1级、橡塑保温管壳 | m3 | 0.87 |
| 43 | 脱脂冷媒管φ6.35 | 1.规格：Φφ6.35*0.8 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 63 |
| 44 | 脱脂冷媒管φ9.53 | 1.规格：Φφ9.53*0.8 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 77 |
| 45 | 脱脂冷媒管φ12.7 | 1.规格：Φφ12.7*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 69 |
| 46 | 脱脂冷媒管φ15.88 | 1.规格：Φφ15.88*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 29 |
| 47 | 脱脂冷媒管φ19.05 | 1.规格：Φφ19.05*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 2 |
| 48 | 脱脂冷媒管φ22.23 | 1.规格：Φφ22.23*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 25 |
| 49 | 脱脂冷媒管φ25.4 | 1.规格：Φφ25.4*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 3 |
| 50 | 脱脂冷媒管φ28.58 | 1.规格：Φφ28.58*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 24 |
| 51 | PVC管冷凝排水管De25 | 1.规格：De25 4.材质：PVC管（含管材及管件） 3.连接方式：粘接 | m | 36 |
| 52 | PVC管冷凝排水管De32 | 1.规格：De32 4.材质：PVC管（含管材及管件） 3.连接方式：粘接 | m | 6 |
| 53 | PVC管冷凝排水管De40 | 1.规格：De40 4.材质：PVC管（含管材及管件） 3.连接方式：粘接 | m | 30 |
| 54 | 分歧管 | / | 个 | 22 |
| 四、强弱电设施设备 |
| 1 | 口腔科区域电源总柜AT-KQ | 1.规格：85kW 2.材质：冷轧板喷涂 | 套 | 1 |
| 2 | 口腔科空调动力电源总柜AL-KT | 1.规格：25kW 2.材质：冷轧板喷涂 | 套 | 1 |
| 3 | 口腔科照明插座配电箱AL-YK | 1.规格：25kW 2.材质：冷轧板喷涂 | 台 | 1 |
| 4 | 口腔科照明插座配电箱AL-BG | 1.规格：35kW 2.材质：冷轧板喷涂 | 台 | 1 |
| 5 | 等电位箱 | 1.尺寸：L165×W50×H75 | 台 | 2 |
| 6 | 吸顶式LED面板灯 | 1.功率：24W 2.外观尺寸：300*600 | 套 | 2 |
| 7 | 吸顶式LED面板灯 | 1.功率：48W 2.外观尺寸：1200*300 | 套 | 11 |
| 8 | 嵌入式LED面板灯 | 1.功率：36W 2.外观尺寸：600*600 | 套 | 40 |
| 9 | 嵌入式LED面板灯 | 1.功率：18W 2.外观尺寸：300*300 | 套 | 2 |
| 10 | LED卡通创意灯 | 96W；全白面罩，白光6500K，￠1200 | 套 | 1 |
| 11 | LED超薄简约吸顶灯 | 110W；全白面罩，白光6500K，900*600 | 套 | 8 |
| 12 | LED筒灯 | 5W；全白面罩，白光6500K，￠230*90mm | 套 | 183 |
| 13 | LED灯带 | 5W/m；白光6500K | 米 | 70 |
| 14 | 200万半球型网络摄像机（POE供电） | 彩色半球型，200万像素，POE供电 | 台 | 9 |
| 15 | 网络硬盘录像机（NVR） | 8路4盘道，含1个2T硬盘 | 台 | 1 |
| 16 | 网络交换机 | 16口、10/100Mbps | 台 | 2 |
| 17 | 液晶显示器 | 22寸. | 台 | 1 |
| 18 | 监控级硬盘（4T） | 4T硬盘，ST4000VX000 | 个 | 2 |
| 19 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.材质：铜芯 | m | 3520 |
| 20 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-4mm2 | 1.规格：WDZ-BYJ-4mm2 2.材质：铜芯 | m | 1478 |
| 21 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-5*6mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-5*6mm2 2.材质：铜芯 | m | 16 |
| 22 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-5*10mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-5*10mm2 2.材质：铜芯 | m | 69 |
| 23 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-5*16mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-5*16mm2 2.材质：铜芯 | m | 29 |
| 24 | 控制电源线缆ZR-RVV-2*1mm2 | 1.规格：ZR-RVV-2*1mm2 2.材质：铜芯 | m | 44 |
| 25 | 控制电源线缆ZR-RVV-4*1mm2 | 1.规格：ZR-RVV-4*1mm2 2.材质：铜芯 | m | 22 |
| 26 | 信号控制线ZR-RVVP-2×1mm2 | 1.规格：ZR-RVVP-2×1mm2 2.材质：铜芯 | m | 161 |
| 27 | 镀锌扁铁（接地） | 1.规格：40*4mm 2.材质：镀锌扁铁 | m | 20 |
| 28 | 镀锌桥架 | 规格：CT 200*100*1.5mm | m | 74 |
| 29 | 金属电线管JDG20 | 规格：JDG-20*1.6，3.9m/根 | m | 1415 |
| 30 | 金属电线管JDG32 | 规格：JDG-32*1.6，3.9m/根 | m | 20 |
| 31 | 金属电线管JDG40 | 规格：JDG-40*1.6，3.9m/根 | m | 5 |
| 32 | 金属软管 | 规格：φ20 | m | 300 |
| 33 | 单联单控开关 | 1.规格：250V 10A 2.含底盒等 | 个 | 23 |
| 34 | 单联双控开关 | 1.规格：250V 10A 2.含底盒等 | 个 | 11 |
| 35 | 三联单控开关 | 1.规格：250V 10A 2.含底盒等 | 个 | 1 |
| 36 | 单相五孔插座 | 1.规格：250V 10A，安全型 2.含底盒等 | 个 | 64 |
| 37 | 感应手池接插座 | 1.型号：规格：250V 16A，安全型 2.含底盒等 | 个 | 3 |
| 38 | 六类网线UTP6 | 规格：UTP-CAT6 | m | 1095 |
| 39 | 门禁控制器 | 可控制2个门互锁，可外接4个读卡器 | 台 | 3 |
| 40 | 密码门口机 | 指纹键盘开锁 | 台 | 3 |
| 41 | 门电磁锁 | 双门 | 台 | 3 |
| 42 | 出门按钮 | 1.规格：250V 10A 2.含底盒等 | 个 | 3 |
| 43 | 标准机柜22U | 规格：22U | 台 | 1 |
| 44 | 网络插座 | 1.规格 86mm*86mm 2.材质 PC | 个 | 17 |
| 45 | 电话插座 | 1.规格 86mm*86mm 2.材质 PC | 个 | 14 |
| 46 | 弱电镀锌桥架 | 规格：CT 200×100×1.2mm | m | 58 |
| 47 | 电话线RVS2*1.0 | 规格：RVS2*1.0mm2 | m | 205 |
| 纤支镜检查室配套设施设备 |
| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、纤支镜检查室基础配套设备 |
| 1 | 医用不锈钢传递窗 | 1.全304不锈钢材质，板材厚度1.2mm； 2.嵌入式安装； 3.规格:W600×H600×T600； 4.双面机械互锁，配紫外线消毒灯。 | 套 | 1 |
| 2 | 压力监测报警表箱(二气) | 1.流量范围：0.3～300L/min 1.显示方式：LED显示累计流量、瞬时流量、具备RS485通讯模块 2.报警气体：氧气、吸引，精度等级： ≥1.0级 3.带报警提示 | 套 | 1 |
| 3 | 氧气终端 | 1.气体种类:氧气德标 2.采用快速自封插拔式接头，设有防错插功能，自带维修阀 | 个 | 3 |
| 4 | 吸引终端 | 1.气体种类:真空德标 2.采用快速自封插拔式接头，设有防错插功能，自带维修阀 | 个 | 3 |
| 5 | 柱式洗手盆 | 1.优质陶瓷 2.含自动水龙头，含角阀、下水及软管等配件 | 套 | 3 |
| 6 | 小厨宝 | 容量≥5升 | 台 | 3 |
| 7 | 不锈钢管φ28*2 | 1.规格：φ28*2.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 60.36 |
| 8 | 不锈钢管φ14*1 | 1.规格：φ14*1.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 60.61 |
| 9 | 不锈钢管φ10*1 | 1.规格：φ10*1.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 15.06 |
| 10 | 不锈钢管φ8*1 | 1.规格：φ8*1.0 2.材质：不锈钢无缝管 3.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 14.38 |
| 11 | 管道支架 | 1.规格型号：3#镀锌角钢 2.形式：吊托支架 | kg | 68 |
| 12 | 楼层维修阀DN15 | 1.规格:DN15 2.铜球阀 | 个 | 2 |
| 13 | 检修阀DN10 | 1.规格:DN10 2.材质:不锈钢 | 个 | 2 |
| 14 | 病房设备带 | 1.规格:宽度≥210mm，厚度≥65mm，主材厚度大于等于1.5mm。 2.材质:铝合金多腔结构 3.面板可拆卸，安装维修及其方便，表面整体静电喷塑 4.预留呼叫分机及呼叫配件位置 | m | 6.57 |
| 15 | 设备带上电源插座 | 1.规格:220V 10A 2.五孔插座 | 个 | 6 |
| 16 | 床头灯开关 | 1.规格：250V 10A， 2.单级大板，含底盒 | 个 | 3 |
| 17 | LED床头灯 | 1.规格： 220V/4W 2.附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、配套金属软管等综合考虑 | 套 | 3 |
| 18 | 空气开关 | 规格：250V 10A | 个 | 3 |
| 19 | 装饰罩 | 1.规格：HG-L2300 2.材质：铝合金 3.附件：含底槽与盖板 4.护槽含弯通、三通、四通、连接片螺栓等各种配件 | 套 | 3 |
| 20 | 医疗设备带堵头 | 1.规格：与设备带配套 2.材质：铝合金 | 个 | 3 |
| 21 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-2.5 mm2 | 规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 20 |
| 22 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-1.5 mm2 | 规格：WDZ-BYJ-1.5mm2 | m | 5 |
| 23 | PVC管φ16 | 1.规格：PVC16 2.材质：塑料管 | m | 7 |
| 二、建筑装饰配套设施 |
| 1 | 医用成品钢制气密封手动单开平开门 | 1.规格:W1000×H2200 2.手动单开，成品套装门 3.材质：钢制 | 樘 | 9 |
| 2 | 医用成品钢制气密封手动双开子母平开门 | 1.规格:W1200×H2200 2.子母手动双开，成品套装门 3.材质：钢制 | 樘 | 1 |
| 3 | 医用成品钢制气密封手动双开平开门 | 1.规格:W1500×H2200 2.手动双开，成品套装门 3.材质：钢制 | 樘 | 1 |
| 4 | 接诊窗口 | 1.规格：1200L*1500H 2.铝型材窗套+8mm钢化玻璃 | 樘 | 1 |
| 5 | 手工玻镁净化板墙面 | 1.钢板厚度 0.426mm；复合板厚度 50mm 2.双层中空玻镁玻镁夹芯 3.防火要求：满足 GB50333-2013 规范 12.0.5 的相关要求 4.含玻镁板专用配套铝材 5.所有缝隙采用耐候密封胶 | m2 | 225.6 |
| 6 | 手工玻镁净化板天花 | 1.钢板厚度 0.426mm；复合板厚度 50mm 2.双层中空玻镁玻镁夹芯 3.防火要求：满足 GB50333-2013 规范 12.0.5 的相关要求 4.含玻镁板专用配套铝材 5.所有缝隙采用耐候密封胶 | m2 | 102 |
| 7 | 医用PVC地板 | 1.规格：厚度2mm 2.同质透芯PVC，含界面剂、3mm自流平、胶水 3.要求防火等级达到B1级，要求耐磨、耐腐蚀、抗静电、抗菌 | m2 | 80 |
| 8 | 医用PVC踢脚 | 1.规格：厚度2mm 2.同质透芯PVC，含界面剂、胶水 3.要求防火等级达到B1级，要求耐磨、耐腐蚀、抗静电、抗菌 | m2 | 7 |
| 三、通风空调设施设备 |
| 1 | 分体式空调（风管机） | 额定制冷量2.6KW，制热量3KW，含热泵空调热泵外机 | 组 | 4 |
| 2 | 分体式空调（风管机） | 额定制冷量5.1KW，制热量5.6KW，含热泵空调热泵外机 | 组 | 1 |
| 3 | 壁挂式等离子消毒机 | 风量800m³/h，额定功率50w，使用体积100m³/h | 台 | 2 |
| 4 | 排风机 | 1.排风量800m³/h，静压200pa 2.静音风机箱 | 台 | 1 |
| 5 | 方型散流器送风口365*365 | 1.规格：喉尺寸240*240，面尺寸365*365 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 4 |
| 6 | 方型散流器送风口425*425 | 1.规格：喉尺寸300*300，面尺寸425*425 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 1 |
| 7 | 单层百叶顶回风口600*250 | 1.规格：喉部尺寸550*200，面尺寸600*250 2.ABS材质 | 个 | 4 |
| 8 | 单层百叶顶回风口800*250 | 1.规格：喉部尺寸750*200，面尺寸800*250 2.ABS材质 | 个 | 1 |
| 9 | 单层百叶顶排风口300*300 | 1.规格：喉尺寸250*250，面尺寸300*300 2.材质：铝合金，表面喷白塑 3.厚度：0.8mm | 个 | 4 |
| 10 | 防雨百叶带防虫网800*500 | 1.规格：800*500 2.铝合金材质，本色 | 个 | 1 |
| 11 | 风管蝶阀160*120 | 1.规格:160*120mm 2.类型：碳钢喷塑 | 个 | 3 |
| 12 | 手动对开多叶调节阀200*160 | 1.规格:200mmx160mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 13 | 风管止回阀250*200 | 1.规格:250mmx200mm 2.材质:碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 14 | 优质镀锌板风管δ=0.5mm | 1.厚度：δ=0.5mm 2.形状：矩形 3.材质：优质热镀锌钢板 | m2 | 13.2 |
| 15 | 优质镀锌板风管δ=0.6mm | 1.厚度：δ=0.6mm 2.形状：矩形 3.材质：优质热镀锌钢板 | m2 | 8.6 |
| 16 | 优质镀锌板风管δ=0.75mm | 1.厚度：δ=0.75mm 2.形状：矩形 3.材质：优质热镀锌钢板 | m2 | 6.3 |
| 17 | 橡塑保温板δ=20mm | 1.保温厚度：δ=20mm 2.B1级、橡塑保温板 | m3 | 0.58 |
| 18 | 橡塑保温管壳δ=25mm | 1.保温厚度：δ=25mm 2.B1级、橡塑保温管壳 | m3 | 0.18 |
| 19 | 脱脂冷媒管φ6.35 | 1.规格：Φφ6.35*0.8 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 35 |
| 20 | 脱脂冷媒管φ9.53 | 1.规格：Φφ9.53*0.8 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 26 |
| 21 | 脱脂冷媒管φ12.7 | 1.规格：Φφ12.7*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 | m | 9 |
| 四、强弱电设施设备 |
| 1 | 纤支镜区域电源总柜AT | 1.规格：45kW 2.材质：冷轧板喷涂 | 套 | 1 |
| 2 | 等电位箱 | 1.尺寸：L165×W50×H75 | 台 | 1 |
| 3 | 吸顶式LED面板灯 | 1.功率：24W 2.外观尺寸：300*600 | 套 | 6 |
| 4 | 吸顶式LED面板灯 | 1.功率：48W 2.外观尺寸：1200*300 | 套 | 11 |
| 5 | 200万半球型网络摄像机（POE供电） | 彩色半球型，200万像素，POE供电 | 台 | 2 |
| 6 | 网络硬盘录像机（NVR） | 16路4盘道，含1个2T硬盘 | 台 | 1 |
| 7 | 网络交换机 | 16口、10/100Mbps | 台 | 2 |
| 8 | 液晶显示器 | 22寸. | 台 | 1 |
| 9 | 监控级硬盘（4T） | 4T硬盘，ST4000VX000 | 个 | 1 |
| 10 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-2.5 mm2 | 1.规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.材质：铜芯 | m | 515 |
| 11 | 铜芯绝缘电线WDZ-BYJ-4 mm2 | 1.规格：WDZ-BYJ-4mm2 2.材质：铜芯 | m | 535 |
| 12 | 铜芯绝缘电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 mm2 | 1.规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 mm2 2.材质：铜芯 | m | 16 |
| 13 | 信号控制线ZR-RVVP-2×1 mm2 | 1.规格：ZR-RVVP-2×1mm2 2.材质：铜芯 | m | 19 |
| 14 | 镀锌扁铁（接地）40×4mm | 1.规格：40*4mm 2.材质：镀锌扁铁 | m | 20 |
| 15 | 镀锌桥架 | 规格：CT 200*100*1.5mm | m | 9 |
| 16 | 金属电线管JDG20 | 规格：JDG-20*1.6，3.9m/根 | m | 326 |
| 17 | 金属软管 | 规格：φ20 | m | 42 |
| 18 | 单联单控开关 | 1.规格：250V 10A 2.含底盒等 | 个 | 11 |
| 19 | 单相五孔插座 | 1.规格：250V 10A，安全型 2.含底盒等 | 个 | 17 |
| 20 | 感应手池接插座 | 1.型号：规格：250V 16A，安全型 2.含底盒等 | 个 | 3 |
| 21 | 六类网线UTP6 | 规格：UTP-CAT6 | m | 159 |
| 22 | 门禁控制器 | 可控制2个门互锁，可外接4个读卡器 | 台 | 2 |
| 23 | 密码门口机 | 指纹键盘开锁 | 台 | 2 |
| 24 | 门电磁锁 | 双门 | 台 | 1 |
| 25 | 门电磁锁 | 单门 | 台 | 1 |
| 26 | 出门按钮 | 1.规格：250V 10A 2.含底盒等 | 个 | 2 |
| 27 | 网络插座 | 1.规格 86mm*86mm 2.材质 PC | 个 | 7 |
| 28 | 电话插座 | 1.规格 86mm*86mm 2.材质 PC | 个 | 2 |
| 29 | 弱电镀锌桥架 | 规格：CT 200*100*1.5mm | m | 10 |

附件二：包二清单

| ICU配套货物、设备 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 医用平开感应气密门 | 1.规格：1500mm*2100mm 2.安装位置:ICU 3.多种感应方式：门内外脚感应开关2个；门体表面采用1MM厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨铝蜂窝填充，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条；门套采用铝合金前后包套形式；设置观察窗，观察窗为圆角平面窗。 4.进门处设单联单控开关，当电动门故障时可手动关闭电机再开门。避免自动门无法打开的情况。 | 樘 | 6 |
| 2 | 医用气密感应门控制系统 | 1.采用PID闭环控制技术，无刷直流电机， 2.最大负载功率：1200W（阻性）， 3.控制器自身消耗功率：≤5W， 4.控制方式：感应、遥控、手动， 5.手动推力：≤100N， 6.开闭门运行速度：250-500mm/s可调， 7.开门时间：2―20s可调 8.无刷直流电机设置单联单控开关，电机关闭时可手动开门。 | 套 | 6 |
| 3 | 医用洁净成品门 | 1.规格：800～1500mm*2100mm 2.安装位置：50mm医用洁净板隔墙、门框、门扇框采用铝合金型材；门扇采用抗倍特板；门扇芯材采用铝蜂窝，其中心为铝制六边形，蜂窝无可燃物质，阻燃，防水、防潮、无有害气体释放；观察窗采用双层钢化玻璃，窗框和门扇一体复合，不易脱落，无死角，防结雾；配肘压式不锈钢带把洁净门锁，带自动升降扫地密封条。 | m2 | 98.91 |
| 4 | 碳钢配液工作台 | 1.产品尺寸：1800×（300-600）×1800±10mm。 2.整体采用优质碳钢板制作，碳钢板厚≥0.7mm。 3.台面采用陶瓷材质，板厚≥1.2mm,台面下方有实木板作为支撑，下方为抽屉，滑条采用三节滑轨；台面下方配有抽屉。 4.每层隔板均采用“U”型条加固。 5.门板：门板厚度≥0.7mm，平开并加锁。 6.上柜：1800×300×950mm，下柜：1800×600×850mm 7.上柜内分二层;下柜内分二层。均采用隐藏式拉手与柜门一体成型 8.喷涂：经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性；静电粉末喷涂的附着性应达到≥0级；涂层表面硬度≥2H，喷涂材料环保无毒。 | 台 | 6 |
| 5 | 碳钢配液工作台（无上柜） | 1.产品尺寸：1800×（300-600）×1800±10mm。 2.整体采用优质碳钢板制作，碳钢板厚≥0.7mm。 3.台面采用陶瓷材质，板厚≥1.2mm,台面下方有实木板作为支撑，下方为抽屉，滑条采用三节滑轨;台面下方配有抽屉。 4.每层隔板均采用“U”型条加固。 5.门板：门板厚度≥0.7mm，平开并加锁。 6.下柜：1800×600×850mm 7.喷涂：经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性；静电粉末喷涂的附着性应达到≥0级；涂层表面硬度≥2H，喷涂材料环保无毒。 | 台 | 2 |
| 6 | 吊桥底座 | 安装在ICU大厅，40角钢非标定制 | 套 | 24 |
| 7 | L形隔帘 | 铝合金L型隔帘，长2.3m,宽1.8m（根据床位吊顶定制） | 套 | 24 |
| 8 | 空调机座浇筑 | 按机组实际尺寸制作 | 个 | 3 |
| 9 | 抗菌医疗洁净板（顶面） | 4mm厚医疗洁净板，基材为高密度水泥纤维板，双面为木浆纤维酚醛树脂，表面装饰层为柔性三聚氰胺装饰纸，以UV漆作为原料，利用UV光固化工艺对板材表面进行涂装装饰，具有良好的抗菌能力，A1级防火基材，防火性能强. | m2 | 413.9 |
| 10 | 抗菌医疗洁净板（墙面） | 4mm厚医疗洁净板，基材为高密度水泥纤维板，双面为木浆纤维酚醛树脂，表面装饰层为柔性三聚氰胺装饰纸，以UV漆作为原料，利用UV光固化工艺对板材表面进行涂装装饰，具有良好的抗菌能力，A1级防火基材，防火性能强. | m2 | 700.6 |
| 11 | 医用洁净板(墙面) 50mm | 有机涂层钢板，总厚度50mm，钢板厚度0.426mm，具有良好的装饰性和耐腐蚀性，导热系数低，隔热保温。 | m2 | 683.8 |
| 12 | 医用洁净板(顶面） 50mm | 有机涂层钢板，总厚度50mm，钢板厚度0.426mm，具有良好的装饰性和耐腐蚀性，导热系数低，隔热保温。 | m2 | 542.4 |
| 13 | 医用级密式底PVC胶地板 | 1.安装位置：ICU 2.产品参数： 2.1 材料类型采用密实结构多层复合卷材 2.2 厚度大于或等于2毫米 2.3 防火等级达到B1级 2.4 防滑等级R9级 2.5 耐磨度T级 2.6 残留凹陷度≤0.1mm 2.7 色牢度≧6调整 | m2 | 1178.5 |
| 14 | 医用级密式底PVC胶踢脚 | 1.安装位置：ICU 2.产品参数： 2.1 材料类型采用密实结构多层复合卷材 2.2 厚度大于或等于2毫米 2.3 防火等级达到B1级 2.4 防滑等级R9级 2.5 耐磨度T级 2.6 残留凹陷度≤0.1mm 2.7 色牢度≧6 | m | 2547.5 |
| 15 | 玻璃门 | 规格1200*2100 | 樘 | 1 |
| 16 | 检修门 | 1.规格：根据现场情况 2.施工人员现场制作 | m2 | 15.6 |
| 17 | 传递窗 | 1.规格:800mm*800mm*600mm 2.产品特点： 2.1 面板采用优质SUS304不锈钢制作，美观大方坚固耐用 2.2 微电脑控制面板，机械互锁，操作简单方便 2.3 内置杀菌紫外线灯，有效防止传递物品的二次污染 2.4 密封门探窗为双层中空玻璃门，简洁美观 2.5 用于洁净区与非洁净区之间的物品传递 | 套 | 1 |
| 18 | 铝合金输液导轨 | U型轨，L=1800mm,D=900mm，安装在ICU病床周围 | m | 43.2 |
| 19 | 谈话窗 | 1200mm*1000mm*8mm,用钢化玻璃制作，不锈钢包边 | m2 | 1.2 |
| 20 | 不可开洁净窗 | 不可开式窗，双层中空钢化玻璃，配铝合金窗框 | m2 | 43.32 |
| 21 | 洁净型推拉窗 | 可开式优质洁净窗，无死角，美观大方 | m2 | 5.4 |
| 22 | 12mm钢化安全玻璃隔断 | ICU大厅12mm钢化安全玻璃隔断 | m2 | 62 |
| 23 | 50mm厚双层钢化玻璃隔断(内置可调百叶)，配铝合金窗框 | 50mm厚双层钢化玻璃隔断(内置可调百叶)，配铝合金窗框 | m2 | 12.9 |
| 24 | 风冷冷凝机组 45KW | 1.产品参数： 制冷剂：R410A； 制冷量45KW； 制热量50KW； 机组输入功率：13.85KW； 电源380V/3N～/50Hz全封闭涡旋式压缩机； 运行重量：750kg； 2.安装方式：座地,C20混凝土或者14#工字钢基础 | 台（组） | 1 |
| 25 | 风冷冷凝机组 56KW | 1.产品参数： 制冷剂：R410A； 制冷量56KW； 制热量63KW； 机组输入功率：18.91KW； 电源380V/3N～/50Hz全封闭涡旋式压缩机； 运行重量：800kg； 2.安装方式：座地,C20混凝土或者14#工字钢基础 | 台（组） | 1 |
| 26 | 新风空气处理机组PAU-2 制冷量38.0KW | 1.风量3500m³/h,新风量3500m³/h，机外余压400Pa,制冷量38.0KW,制热量27.8KW；风机段、初效+高中效过滤段、表冷段、紫外灯消毒出风段。 2.空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于50mm。外壁板厚度≥0.5mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.67w/(m²/*K)，机组热绝缘性能保证应不低于T2(M)级。 3.箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa条件下，机组变形量≤1.3mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1级； 4.箱体密封要求：机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的热桥因子不低于TB2级；（依据EN1886：2007标准规定的试验方法，箱体漏风率在-400Pa下漏风率≤0.08/(s·㎡)，在+700Pa下漏风率≤0.08/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到L1（M)等级。） 5.空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制。过滤器的安装密封槽在+400pa压力下形成的旁通泄漏风量不大于0.05%，在-400pa压力下形成的旁通泄漏风量不大于0.06%。 6.初效过滤采用板式初效过滤器，过滤器材料为无纺布，滤料W型排布，有较大的过滤面积，过滤级别G4，标称厚度不小于50mm，在设计风量条件下初阻力不大于100Pa，过滤器计数效率≥50%（2.0μm）以上，滤材及滤框具有防腐性。 7.机组卫生工艺，空调机组结构密封要满足医用空调机组的卫生要求，每台机组均在过滤器、积水盘等易滋生细菌的功能段设置紫外线杀菌灯，光照杀菌。 | 台 | 1 |
| 27 | 新风空气处理机组PAU-1 制冷量48.8KW | 1.风量4500m³/h,新风量4500m³/h，机外余压500Pa,制冷量48.8KW,制热量35.7KW；风机段、初效+高中效过滤段、表冷段、紫外灯消毒出风段。 2.空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于50mm。外壁板厚度≥0.5mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.67w/(m²/*K)，机组热绝缘性能保证应不低于T2(M)级。 3.箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa条件下，机组变形量≤1.3mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1级； 4.箱体密封要求：机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的热桥因子不低于TB2级；（依据EN1886：2007标准规定的试验方法，箱体漏风率在-400Pa下漏风率≤0.08/(s·㎡)，在+700Pa下漏风率≤0.08/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到L1（M)等级。） 5.空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制。过滤器的安装密封槽在+400pa压力下形成的旁通泄漏风量不大于0.05%，在-400pa压力下形成的旁通泄漏风量不大于0.06%。 6.初效过滤采用板式初效过滤器，过滤器材料为无纺布，滤料W型排布，有较大的过滤面积，过滤级别G4，标称厚度不小于50mm，在设计风量条件下初阻力不大于100Pa，过滤器计数效率≥50%（2.0μm）以上，滤材及滤框具有防腐性。 7.机组卫生工艺，空调机组结构密封要满足医用空调机组的卫生要求，每台机组均在过滤器、积水盘等易滋生细菌的功能段设置紫外线杀菌灯，光照杀菌。 | 台 | 1 |
| 28 | 空调机组控制面板 7寸全液晶触屏 | 7寸全液晶触屏 | 台 | 5 |
| 29 | 空调机组控制面板 10.8寸全液晶触屏 | 10.8寸全液晶触屏 | 台 | 2 |
| 30 | 数字化循环消毒空调机组 风量1500m3/h | 1.无刷直流变频风机，蜂巢式等离子灭菌装置，杀菌率98%。 2.产品参数：风量1500m3/h,机外余压100Pa，制冷量7.2KW，制热量7.9KW，输入功率：0.92KW，外形尺寸，重量：175kg，1600mm*1100mm*550mm。 3.产品符合GB/T 14294-2008《组合式空调机组》及《消毒技术规范》（2002年版）标准要求； 4.产品符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.3中关于白色葡萄球菌消亡率≥99.9%及自然菌消亡率≥90%的要求，且机组机外静压实测值不低于额定值的90%（额定机外静压150Pa)； 5.生产企业具备消毒产品生产企业卫生许可证及通过CRAA认证； 6.产品能实现精准控制房间温度，≥10英寸彩色控制屏实时可调； 7.数字化循环消毒空调机组具备空调+消毒、定时消毒、消毒、空调四种模式自由切换； 8.485接口，自由通讯，可实现手机APP远程控制； 9.产品的消毒杀菌电场≥8KV；且在凝结水排除能力试验工况时，连续运行4h后，在静止状态下，施加110%额定电压，测量机组外露的金属部分和电源线间泄漏电流不大于2mA；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 10.数字化循环消毒空调机组接地电阻不大于0.1欧；机组在带电部分与非带电部件之间施加额定频率和1500V的交流电压，持续时间1min，无击穿和闪络； 11.产品符合GB/T18202-2000《室内空气中臭氧卫生标准》中1h平均最高容许臭氧浓度不高于0.1mg/m3的要求，且数字化循环消毒空调机组的供热量不小于5KW。 （提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 台 | 12 |
| 31 | 数字化循环消毒空调机组 风量1200m3/h | 1.无刷直流变频风机，蜂巢式等离子灭菌装置，杀菌率98%。 2.产品参数：风量1200m3/h,机外余压100Pa，冷量5.0KW，制热量5.3KW，输入功率：0.92KW；重量：165kg，外形尺寸：1600mm*1100mm*550mm。 3.产品符合GB/T 14294-2008《组合式空调机组》及《消毒技术规范》（2002年版）标准要求； 4.产品符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.3中关于白色葡萄球菌消亡率≥99.9%及自然菌消亡率≥90%的要求，且机组机外静压实测值不低于额定值的90%（额定机外静压150Pa)； 5.生产企业具备消毒产品生产企业卫生许可证及通过CRAA认证； 6.产品能实现精准控制房间温度，≥10英寸彩色控制屏实时可调； 7.数字化循环消毒空调机组具备空调+消毒、定时消毒、消毒、空调四种模式自由切换； 8.485接口，自由通讯，可实现手机APP远程控制； 9.产品的消毒杀菌电场≥8KV；且在凝结水排除能力试验工况时，连续运行4h后，在静止状态下，施加110%额定电压，测量机组外露的金属部分和电源线间泄漏电流不大于2mA；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 10.数字化循环消毒空调机组接地电阻不大于0.1欧；机组在带电部分与非带电部件之间施加额定频率和1500V的交流电压，持续时间1min，无击穿和闪络； 11.产品符合GB/T18202-2000《室内空气中臭氧卫生标准》中1h平均最高容许臭氧浓度不高于0.1mg/m3的要求，且数字化循环消毒空调机组的供热量不小于5KW。 （提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 台 | 7 |
| 32 | 新风机组自控系统 | 1.强弱电一体化设计，PLC控制系统 2.自控柜安装方式:落地安装，含型钢基础 3.控制配备暖通净化专用DDC控制器及扩展模块，专业新风空调运行软件与程序；配备优质品牌单温度传感器精准测试空气温度。配备过滤器压差开关，实现过滤器的自动报警。 4.不含变频器、电动比例调节阀 | 套 | 2 |
| 33 | 消毒机组空调自控系统 | 1.强弱电一体化设计，PLC控制系统 2.自控柜安装方式:落地安装，含型钢基础 3.控制配备暖通净化专用DDC控制器及扩展模块，专业消毒空调运行软件与程序；配备优质品牌单温度传感器精准测试空气温度。配备过滤器压差开关，实现过滤器的自动报警。 4.不含变频器、电动比例调节阀 | 套 | 7 |
| 34 | 手机远程监控系统 | 手机端远程监控系统编程及软件程序编写 | 套 | 1 |
| 35 | 风机盘管 340m3/h | 1.型号：FP-34 2.产品参数： 制冷量2.3KW； 制热量3.55KW； 风量：340m³/h； 水压降：22KPa； 输入功率：40W； 3.安装方式：室内吊顶暗装 | 台 | 15 |
| 36 | 风机盘管 510m3/h | 1.型号：FP-51 2.产品参数： 制冷量3.35KW； 制热量45KW； 风量：510m³/h； 水压降：22KPa； 输入功率：56W； 3.安装方式：室内吊顶暗装 | 台 | 3 |
| 37 | 风机盘管 850m3/h | 1.型号：FP-85 2.产品参数： 制冷量5.3KW； 制热量8.7KW； 风量：850m³/h； 水压降：30KPa； 输入功率：82W； 3.安装方式：室内吊顶暗装 | 台 | 2 |
| 38 | 风机盘管三速开关 86液晶温控器面板 | 86液晶温控器面板 | 台 | 20 |
| 39 | 直流变频多联机室外机 制冷量40.0KW | 产品参数： 制冷量40.0KW； 制热量45.0KW； 制冷/制热功率：10.10/10.95KW； 环保冷媒：R410A； 最大输入功率：18.3KW； 机组外形尺寸：1340mm*840mm*1740mm； 重量：275kg | 台 | 1 |
| 40 | 直流变频多联机室内机 制冷量2.2 kW | 1.安装方式：室内吊顶暗装 2.产品参数： 制冷量：2.2 kW； 制热量：2.6（3.35） kW； 额定功率：0.05（0.80）kW； 标准风量：450 m³/h； 环保冷媒：R410A； 外形尺寸：814mm*467mm*210mm | 台 | 6 |
| 41 | 直流变频多联机室内机 制冷量2.8 kW | 1.安装方式：室内吊顶暗装 2.产品参数： 制冷量：2.8 kW； 制热量：3.2（3.95） kW； 额定功率：0.05（0.80）kW； 标准风量：450 m³/h； 环保冷媒：R410A； 外形尺寸：814mm*467mm*210mm | 台 | 1 |
| 42 | 直流变频多联机室内机 制冷量3.6 kW | 1.型号：GCHV-36F1(D)C 2.安装方式：室内吊顶暗装 3.产品参数： 制冷量：3.6 kW； 制热量：4.0（4.75） kW； 额定功率：0.07（0.82）kW； 标准风量：550m³/h； 环保冷媒：R410A； 外形尺寸：814mm*467mm*210mm | 台 | 1 |
| 43 | 直流变频多联机室内机 制冷量5.0 kW | 1.安装方式：室内吊顶暗装 2.产品参数： 制冷量：5.0 kW； 制热量：5.6（6.8） kW； 额定功率：0.08（1.28）kW； 标准风量：800 m³/h； 环保冷媒：R410A； 外形尺寸：1010mm*467mm*210mm | 台 | 3 |
| 44 | 直流变频多联机室内机温控器 86液晶温控器面板 | 86液晶温控器面板 | 台 | 11 |
| 45 | 单冷壁挂机 5.1KW | 制冷量：5.1KW；安装位置：UPS间 | 套 | 1 |
| 46 | 低噪排风机 风量：365m³/h | 1.产品参数： 风量：365m³/h； 输入功率：36W； 重量：5.0Kg； 2.安装方式：吊顶暗装 | 台 | 1 |
| 47 | 低噪排风机 风量：500m³/h | 1.产品参数： 风量：500m³/h； 输入功率：60W； 重量：8.0Kg； 2.安装方式：吊顶暗装 | 台 | 2 |
| 48 | 低噪排风机 风量：770m³/h | 1.产品参数： 风量：770m³/h； 输入功率：91W； 重量：11.0Kg； 2.安装方式：吊顶暗装 | 台 | 3 |
| 49 | 低噪排风机 风量：920m³/h | 1.产品参数： 风量：920m³/h； 输入功率：120W； 重量：11.0Kg； 2.安装方式：吊顶暗装 | 台 | 1 |
| 50 | 消声弯头 500×400 | 500mm*400mm | 个 | 3 |
| 51 | 空调镀锌冷水管 DN20 | DN20,PN-16 | m | 135 |
| 52 | 空调镀锌冷水管 DN25 | DN25,PN-16 | m | 175 |
| 53 | 空调镀锌冷水管 DN32 | DN32,PN-16 | m | 35 |
| 54 | 空调镀锌冷水管 DN50 | DN50,PN-17 | m | 8 |
| 55 | 空调镀锌冷水管 DN65 | DN65,PN-16 | m | 22 |
| 56 | 空调镀锌冷水管 DN80 | DN80,PN-16 | m | 57 |
| 57 | 空调镀锌冷水管 DN100 | DN100,PN-16 | m | 27 |
| 58 | 空调镀锌冷水管 DN125 | DN125,PN-16 | m | 4 |
| 59 | PPR管（冷凝水） DN20 | DN20 | m | 120 |
| 60 | PPR管（冷凝水） DN25 | DN25 | m | 86 |
| 61 | PPR管（冷凝水） DN32 | DN32 | m | 48 |
| 62 | PPR管（冷凝水） DN40 | DN40 | m | 24 |
| 63 | PPR管（冷凝水） DN50 | DN50 | m | 5 |
| 64 | 水管保温管壳（空调冷热水） 管道DN20 δ＝30mm | 内径￠20,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝30mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 135 |
| 65 | 水管保温管壳（空调冷热水） 管道DN25 δ＝30mm | 内径￠25,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝30mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 175 |
| 66 | 水管保温管壳（空调冷热水） 管道DN32 δ＝30mm | 内径￠32,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝30mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 35 |
| 67 | 水管保温管壳（空调冷热水） 管道DN50 δ＝30mm | 内径￠50,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝30mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 8 |
| 68 | 水管保温管壳（空调冷热水） 管道DN65 δ＝30mm | 内径￠65,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝30mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 22 |
| 69 | 水管保温管壳（空调冷热水） 管道DN80 δ＝30mm | 内径￠80,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝30mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 57 |
| 70 | 水管保温管壳（空调冷热水） 管道DN100 δ＝30mm | 内径￠100,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝30mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 27 |
| 71 | 水管保温管壳（空调冷热水） 管道DN125 δ＝30mm | 1.绝热材料品种：橡塑管壳 2.适用范围：详设计 3.绝热厚度：综合考虑 4.管道直径：DN125 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 4 |
| 72 | 水管保温管壳（冷凝水） 管道DN20 δ＝20mm | 内径￠20,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝20mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 120 |
| 73 | 水管保温管壳（冷凝水） 管道DN25 δ＝20mm | 内径￠25,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝20mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 86 |
| 74 | 水管保温管壳（冷凝水） 管道DN32 δ＝20mm | 内径￠32,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝20mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 48 |
| 75 | 水管保温管壳（冷凝水） 管道DN34 δ＝20mm | 内径￠34,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝20mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 24 |
| 76 | 水管保温管壳（冷凝水） 管道DN50 δ＝20mm | 内径￠50,难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝20mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 5 |
| 77 | 脱脂冷媒铜管 φ9.5 | φ9.5,（R410A/R22） | m | 40 |
| 78 | 脱脂冷媒铜管 φ6.4 | φ6.4,（R410A/R22） | m | 34 |
| 79 | 冷媒分歧管 | 优质铜管 | m | 9 |
| 80 | 冷媒铜管保温 φ9.52 | 内径φ9.52，难燃B1级橡塑保温管壳，不含PVC，δ＝20mm，ρ＝40~80kg/m,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m | 40 |
| 81 | 冷媒铜管保温 φ6.4 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳 2.绝热厚度：详设计 3.管道规格：DN50 4.软木品种：综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 34 |
| 82 | 手动对开多页调节阀 120×120 | 120mm*120mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 45 |
| 83 | 手动对开多页调节阀 200×160 | 200mm*160mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 3 |
| 84 | 手动对开多页调节阀 200×200 | 200mm*200mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 9 |
| 85 | 手动对开多页调节阀 250×200 | 250mm*200mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 86 | 手动对开多页调节阀 500×400 | 500mm*400mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 87 | 手动对开多页调节阀 500×500 | 500mm*500mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 88 | 70℃电动防火阀 500×400 | 500mm*400mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 2 |
| 89 | 70℃电动防火阀 320×200 | 320mm*200mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 1 |
| 90 | 70℃电动防火阀 250×200 | 250mm*200mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 2 |
| 91 | 70℃电动防火阀 200×200 | 200mm*200mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 4 |
| 92 | 方形散流器 450×450 | 方形散流器 450×450 | 个 | 9 |
| 93 | 方形散流器 600×600 | 方形散流器 600×600 | 个 | 3 |
| 94 | 双层百叶风口 200×200 | 双层百叶风口 200×200 | 个 | 25 |
| 95 | 双层百叶风口 300×200 | 双层百叶风口 300×200 | 个 | 21 |
| 96 | 双层百叶风口 300×300 | 双层百叶风口 300×300 | 个 | 11 |
| 97 | 双层百叶风口 400×200 | 双层百叶风口 400×200 | 个 | 9 |
| 98 | 双层百叶风口 500×300 | 双层百叶风口 500×300 | 个 | 25 |
| 99 | 双层百叶风口 700×300 | 700mm*300mm | 个 | 9 |
| 100 | 方形可开百叶风口300mm*300mm+初效滤网 | 300mm*300mm，带初效过滤网（G4）铝合金 | 个 | 32 |
| 101 | 方形可开百叶风口400mm*300mm+初效滤网 | 400mm*300mm，带初效过滤网（G4）铝合金 | 个 | 21 |
| 102 | 方形可开百叶风口600mm*300mm+初效滤网 | 600mm*300mm，带初效过滤网（G4）铝合金 | 个 | 5 |
| 103 | 方形可开百叶风口800mm*300mm+初效滤网 | 800mm*300mm，带初效过滤网（G4）铝合金 | 个 | 2 |
| 104 | 方形可开百叶风口1200mm*300mm+初效滤网 | 1200mm*300mm，带初效过滤网（G4）铝合金 | 个 | 4 |
| 105 | 侧回可开百叶风口600mm*300mm+初效滤网 | 600mm*300mm，带初效过滤网（G4）铝合金 | 个 | 5 |
| 106 | 防雨百叶风口 300×300带防虫网 | 300mm*300mm，铝合金材质，叶片平行于长边，本色 | 个 | 1 |
| 107 | 防雨百叶风口 800×500带防虫网 | 1.名称：防雨百叶风口 2.型号、规格：800×500 3.材质：铝合金 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 |
| 108 | 防雨百叶风口 900×500带防虫网 | 1.名称：防雨百叶风口 2.型号、规格：900×500 3.材质：铝合金 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 |
| 109 | 抽屉式过滤器 800*500mm | 抽屉式过滤器 800*500mm | 台 | 1 |
| 110 | 抽屉式过滤器 900*500mm | 抽屉式过滤器 900*500mm | 台 | 1 |
| 111 | 镀锌钢板矩形净化风管 咬口 长边≤2000mm | 优质镀锌板风管，材料规格执行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | m2 | 602 |
| 112 | 橡塑保温板 | 难燃B1级橡塑保温板，不含PVC，δ＝30mm，ρ＝40~80kg/m³,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | m3 | 18.1 |
| 113 | 风管软接头 | 1.名称：风管软接头 2.材质、类型、规格：综合考虑 3.软接头防火、保温：综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑 5.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | m2 | 24.1 |
| 114 | 截止阀 DN20 | DN20,PN-16，铜 | 个 | 60 |
| 115 | 截止阀 DN25 | DN25,PN-16，铜 | 个 | 95 |
| 116 | 截止阀 DN50 | DN50,PN-16，铜 | 个 | 5 |
| 117 | 截止阀 DN65 | DN65,PN-16，碳钢 | 个 | 5 |
| 118 | 电动二通调节阀 DN20 | 比列调节型，DN20,PN-16 | 个 | 20 |
| 119 | 电动二通调节阀 DN25 | 比列调节型，DN25,PN-16 | 个 | 19 |
| 120 | 电动二通调节阀 DN50 | 比列调节型，DN50,PN-16 | 个 | 1 |
| 121 | 电动二通调节阀 DN65 | 比列调节型，DN65,PN-16 | 个 | 1 |
| 122 | 碳钢蝶阀 DN125 | DN125,PN-16 | 个 | 2 |
| 123 | 自动排气阀 DN20 | DN20,PN-16 | 个 | 2 |
| 124 | Y型过滤器 DN65 | DN65,PN-16，碳钢 | 个 | 1 |
| 125 | Y型过滤器 DN50 | DN50,PN-16，铜 | 个 | 1 |
| 126 | Y型过滤器 DN25 | DN25,PN-16，铜 | 个 | 19 |
| 127 | Y型过滤器 DN20 | DN20,PN-16，铜 | 个 | 20 |
| 128 | 金属波纹软接 DN20 | DN20,PN-16 | m | 40 |
| 129 | 金属波纹软接 DN25 | DN25,PN-16 | m | 38 |
| 130 | 可挠曲橡胶软接 DN50 | DN50,PN-16 | m | 2 |
| 131 | 可挠曲橡胶软接 DN65 | DN65,PN-16 | m | 2 |
| 132 | 工业温度计 | 0~50℃，带表壳和安装座 | 支 | 4 |
| 133 | 压力表 含表前阀 | 0~1.6MPa,带仪表弯及排气阀 | 台 | 4 |
| 134 | ICU空调设备配电箱AO1301 Pe=60KW | 非标订制，配置详系统图，Pe=60KW | 台 | 1 |
| 135 | ICU吊桥配电箱IT1~IT3 Pe=28KW | 非标订制，配置详系统图，Pe=28KW | 台 | 3 |
| 136 | ICU辅区照明插座配电箱AL1301 Pe=42KW | 非标订制，配置详系统图，Pe=42KW | 台 | 1 |
| 137 | ICU辅区热水设备配电箱AL1302 Pe=48KW | 非标订制，配置详系统图，Pe=48KW | 台 | 1 |
| 138 | ICU总配电箱AT Pe=217.1KW | 非标订制，配置详系统图，Pe=217.1KW | 台 | 1 |
| 139 | 防爆开关 | 铝合金防爆转换开关，额定电压AC380V/220V | 个 | 1 |
| 140 | 智能单联单控暗开关 | 1.手动控制：触控面板，超灵敏反映速度。 2.手机遥控：在任何一个房间，用手机控制所有灯具的开关亮度、色彩。 3.语音控制：用手机语音和机器人开启和关闭灯光，唤醒场景。 4.全开全关：照明系统实现一键全开和一键全关。 | 个 | 16 |
| 141 | 智能双联单控暗开关 | 1.手动控制：触控面板，超灵敏反映速度。 2.手机遥控：在任何一个房间，用手机控制所有灯具的开关亮度、色彩。 3.语音控制：用手机语音和机器人开启和关闭灯光，唤醒场景。 4.全开全关：照明系统实现一键全开和一键全关。 | 个 | 27 |
| 142 | 智能三联单控暗开关 | 1.手动控制：触控面板，超灵敏反映速度。 2.手机遥控：在任何一个房间，用手机控制所有灯具的开关亮度、色彩。 3.语音控制：用手机语音和机器人开启和关闭灯光，唤醒场景。 4.全开全关：照明系统实现一键全开和一键全关。 | 个 | 2 |
| 143 | 智能单联双控暗开关 | 1.手动控制：触控面板，超灵敏反映速度。 2.手机遥控：在任何一个房间，用手机控制所有灯具的开关亮度、色彩。 3.语音控制：用手机语音和机器人开启和关闭灯光，唤醒场景。 4.全开全关：照明系统实现一键全开和一键全关。 | 个 | 12 |
| 144 | 智能双联双控暗开关 | 1.手动控制：触控面板，超灵敏反映速度。 2.手机遥控：在任何一个房间，用手机控制所有灯具的开关亮度、色彩。 3.语音控制：用手机语音和机器人开启和关闭灯光，唤醒场景。 4.全开全关：照明系统实现一键全开和一键全关。 | 个 | 2 |
| 145 | 10A二三极五孔暗插座 | 1.额定电压：250V 2.额定电流：10A 3.尺寸：86mm*86mm 4.安装孔距：60mm | 个 | 105 |
| 146 | 10A二三极五孔暗插座（防水型） | 1.额定电压：250V 2.额定电流：10A 3.尺寸：86mm*86mm 4.安装孔距：60mm | 个 | 24 |
| 147 | 16A三孔插座 | 1.额定电压：250V 2.额定电流：16A 3.尺寸：86mm*86mm 4.安装孔距：60mm | 个 | 1 |
| 148 | 250V/10A地插座 | 1.额定电压：250V 2.额定电流：10A 3.尺寸：86mm*86mm 4.安装孔距：60mm | 个 | 3 |
| 149 | LED平板净化灯 600*300mm | 600mm*300mm,18W，边框采用铝材，扩散板采用PS | 套 | 16 |
| 150 | LED平板净化灯 600*600mm | 600mm*600mm,36W，边框采用铝材，扩散板采用PS | 套 | 67 |
| 151 | LED平板净化灯 1200*300mm | 1200mm*300mm,36W，边框采用铝材，扩散板采用PS | 套 | 64 |
| 152 | LED筒灯 15W | 15W,暖光，9.5公分 | 套 | 16 |
| 153 | 防爆灯 40W | 40W | 套 | 2 |
| 154 | 防水防尘灯 | 12W | 套 | 5 |
| 155 | 应急电源 10W | 应急时间60分钟,10W | 台 | 2 |
| 156 | 应急电源 20W | 应急时间60分钟,20W | 台 | 29 |
| 157 | 医用单相隔离IT系统 | 1、规格：8.0KVA 2、配置：单相隔离变压器一台，绝缘监视仪1只，精密电流互感器1只，报警显示和测试仪1套，仪器专用电源1台 系统主要由医用隔离变压器、绝缘监测仪、外接报警显示仪、专用电源、电流互感器等部件组成。 3.产品要求符合以下标准 GB/T 19212.16-2017 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验。 IEC 60364-7-710： (建筑物电气装置第7-710部分特殊装置或场所的要求医疗场所) 4.IT隔离变压器符合以下参数 容量 3.15KVA-10KVA 频率 50/60HZ 额定输入电压 220V 额定输出电压 220V 空载输出电压 ＜230V 温度监测 内置温度传感器 连接方式 独立接线端子 绝缘电阻 ≥7MΩ 介电强度 施加电压：1773V 施压时间：60S 无击穿闪络漏电流 变压器一次侧输入额定电压，二次侧开路，测量二次侧端子对地漏电流不大于0.5mA 5.绝缘监测仪 绝缘监视仪需提供中文电磁兼容检验证书 符合GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置试验方法 提供医疗IT系统绝缘监视仪安全性检验证书并符合以下标准 a、GB/T 3482-2008电子设备雷击试验 b、GB/T5080.5-1985设备可靠性试验 c、GB/T 12993-1991 电子设备热性能评论 d、GB/T 6993-1986系统和设备研制程序 e、GB/T 5080.7-1986 设备恒定失效率与无故障时间验证方案绝缘监测仪须提供检测报告并符合以下标准 GB/T 4208-2017(外壳防护等级IP代码) GB/T 2423.1-2-2008 (电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温) GB/T 4793.1-2017 (测量，控制和实验用电气设备的安全要求 第1部分；通用要求) 6.远程报警显示仪采用彩色液晶触摸屏显示报警 1）采用纯液晶触摸屏显示 2）MODBUS标准通讯协议支持 3）出厂预设数据，全智能自动匹配设置数据 4）智能化声音报警、可更改多种提醒方式、可暂停报警设计 5）须有显示IT系统运行正常和具有系统设置、故障查询、故障记录等功能用于对IT隔离供电系统的远程监测和报警 | 套 | 6 |
| 158 | UPS电源 | 容量80KVA，应急时间30分钟 1、额定容量：80KVA，64KW 2、三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 3、超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。 4、超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 5、整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，绿色环保，高效节能。 6、DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 7、数字化环流控制技术，可实现8台并机，可不同容量并机，并机可靠性极高。 8、内置双CPU微处理器，采用直接数字信号控制DDC及数字信号处理DSP等先进技术，全功能数字化控制，包括操作运行、自动关机、实时参数测量显示等。 9、配合独立的电池检测包，通过UPS RS485接口，可检测多达四组的单只电池运行参数；智能化电池管理方案，延长电池使用寿命。 10、超长的平均无故障时间(>200,000h), 超低的平均检修时间(<15min)。 11、丰富的选件：SNMP卡、电池温度补偿模块 12、电池数量可灵活适配客户不同需求 13、提供RS232接口及监控软件，支持TCP／IP、SNMP等网络协议，先进的远程网络监控功能，采用发送电子邮件或传呼短信等方式提供实时报警信息。大屏幕LCD显示控制面板。 14、UPS电源与蓄电池为保证稳定运行必须使用同一品牌。 15、必须提供投标UPS电源检测报告、电池检验报告。 | 套 | 1 |
| 159 | Ai智能中控屏 | 可集中控制灯光、窗帘、场景、空调、新风，内置语音助手，支持手势唤醒，手势切屏。AI屏支持室内相互呼叫。 | 个 | 2 |
| 160 | 超级智能服务器 | 1.超级加密采用AES超级加密算法，加密程度是银行卡的12倍。 2.本地控制产品的信号采集、运算、处理全部在本地服务器完成，设备反应速度最快。 3.自动入网无需繁琐操控，所有设备均具有自动入网功能，省时省力。 4.设备状态双向反馈可实时看到家里电器的工作状态，APP同步操作结果。自动升级自动升级软件，简单方便。 5.本地处理，无惧断网，断网设备正常工作运行。 | 个 | 1 |
| 161 | 网络视频录像机 32路NVR | 1.电源：DC12V（外接适配器） 2.功率（不含硬盘）：≤15W 3.工作温度：-10℃～+55℃ 4.存储方式：硬盘 5.容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB的硬盘 6.类型：2个SATA接口 7.网络接口：1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口 | 台 | 1 |
| 162 | 硬盘 | 1.外形尺寸：3.5英寸； 2.转速参数：≥5400转，缓存参数：≥64M； 3.接口模式：SATA，支持热插拔； | 个 | 1 |
| 163 | 液晶显示器 壁挂 22寸 | 1.22英寸，1080P高清，工业级宽视角面板，适合24小时连续工作 2.支持USB接口、HDMI/VGA，可播放文本、图片、音频、视频 3.分辨率：1920*1080，亮度：≥250cd/m2 4.点距：0.282mm | 台 | 1 |
| 164 | 半球彩色摄像机 | 1.摄像机类型：TCP/IP网络型带防护罩，像素：≥200万，分辨率：1080，安装方式：室内吸顶；镜头：变焦，防护等级：IP6x以上。 2.视频压缩标准：H.265等，电源供应：POE(100米内无衰减)。 3.编码：支持SmartH.265/H.264H智能编码，压缩比高，超低码流。 | 台 | 3 |
| 165 | 8+2口千兆POE交换机 | 1.电源端口：8口，支持网络供电 2.电源输入：110V-240V 3.电源输出：8口15V-8A（120W） 4.尺寸：202mm*140mm*45mm 5.电源传输距离：≤250m 6.网络信号传输距离：≤250m | 台 | 1 |
| 166 | 网络交换机 | 1.以太网端口：RJ45接口(5/6类网线)、支持半双工、全双工、自协商模式； 2.传输要求10/100/1000Mbit /s传输速率； 3.电源：AV220V50/60HZ； 4.型号与大楼一致，或含管理功能，能与大楼对接 | 台 | 4 |
| 167 | 网络配线架 | 1.类型： 网络型配线架( 含模块 )； 2.固定式，模块化设计。 | 个 | 5 |
| 168 | 背景音乐主机（含功率放大器，带消防强切功能） | 1.带分区和消防强切； 2.输出形式： 100V、70V、定阻输出、功率自动分配； 3.4~6分区输出，具有良好的短路、过载、过热等自我保护功能。 | 台 | 1 |
| 169 | 背景音乐喇叭 | 1.额定电压：70V/100V； 2.灵敏度：91dB，频率响应：100HZ-16KHz； 3.配线要求：多股两芯。 | 个 | 20 |
| 170 | 高保真话筒 | 1.有线话筒 (单向电容音头)，拾音距离：20cm-40cm； 2.频率响应：100HZ-16KHz； 3.灵敏度:-40dB+2dB。 | 台 | 1 |
| 171 | 音量调节开关 | 1.控制方式：定压式，信号输入：70-100V； 2.带24V强切控制，配线要求：多股四芯 | 台 | 5 |
| 172 | 可视对讲室内机 | 1.显示屏：>7寸及全彩电容触摸屏，工作电源：DC12V； 2.传输协议：T[P/IP； 3.可管理3台以上可视对讲门口机，至少带一路输出信号。 | 台 | 2 |
| 173 | 可视对讲门口机 | 1.支持一建可视对讲功能：摄像头支持(>130万以像素)、支持刷卡、密码、指纹开锁； 传输协议：T[P/P； 输入电源： >DC12V; 2.安装方式：壁挂式;至少带一路输出信号 | 台 | 5 |
| 174 | 智能门禁系统电磁锁 | 1、类型：磁力锁；分类：单门；承受拉力：280KG； 2.信号输出：有/无；输入电压：>DC12V | 台 | 4 |
| 175 | 门禁门内开关 | 86型开门按钮，86型暗装 | 台 | 5 |
| 176 | 门禁电源控制器 | 交流输入：AC90V-260V 50Hz 工作温度：-20℃-60℃ 输出电压/电流：DC12V/3A | 台 | 4 |
| 177 | 8+2口千兆POE交换机 | 1、电源端口：8口，支持网络供电 2.电源输入：110V-240V 、电源输出：8口15V-8A（120W） 3.尺寸：202mm*140mm*45mm 4.电源传输距离：≤250m 5.网络信号传输距离：≤250m | 台 | 1 |
| 178 | 电话型呼叫主机 | 免提呼叫及双向对讲、时间、呼叫床号显示 | 个 | 2 |
| 179 | 呼叫分机,带手持呼叫器 | 在线编码，免提双向对讲，轻触按键，带呼叫指示灯手术室呼叫终端由情报面板自带，呼叫室带手持呼叫器 | 个 | 24 |
| 180 | 医护主机 | 1.基于安卓7.1系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化。 2.13.3寸高清液晶屏，分辨率1920*1080，床位一览完美呈现。 3.1300万像素前置摄像头，保证医护与患者间高清可视通话。 4.4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅。 5.电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作。 6.背后卡座设计，自由调整机身角度，更适合摆放在护士站桌面。 7.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活。 8.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 | 个 | 1 |
| 181 | 探视分机 | 1.基于安卓7.1系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化。 2.13.3寸高清液晶屏，分辨率1920*1080，床位一览完美呈现。 3.1300万像素前置摄像头，保证医护与患者间高清可视通话。 4.4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅。 5.背后卡座与电话话筒设计，自由调整机身角度，更适合桌面摆放。 6.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活。 7.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 8.可扩展安装到移动推车上使用。 | 个 | 2 |
| 182 | 移动推车 | 1.采用可伸缩式支架，高度可方便调节； 2.采用四个超静音医疗双轮，保证小车在移动中的安静无噪声； 3.采用双踏全制动脚轮，保证了小车静止时的稳定与安全； 4.内置锂电供电系统，正常情况下充满电可工作最少6个小时。 | 台 | 3 |
| 183 | 外置电源 | 1.单单个系统外置电源能为4路*8个终端不间断供电。 2.专用指示灯指示上电后供电正常功能。 3.具有电流检测功能，当负载超出额定电流时，或者是系统中出现某种异常导致供电线路短路时，外置电源会进行总线过流和短路保护功能，即自动关闭总线供电输出，且外置电源箱声光报警，异常指示灯闪烁提示。 4.具有过压保护功能，当外部总线电压超出额定输出电压要求时，外置电源检测异常并声光报警，且关闭总线供电输出。 5.当供电线路异常解除后，外置电源具有自恢复功能，恢复对总线的供电输出。 | 个 | 1 |
| 184 | 系统服务器 | 确保系统音视频通话顺畅，服务器内部署系统的软件平台 | 个 | 1 |
| 185 | 液晶监视器 壁挂 27寸 | 1.27英寸，1080P高清，工业级宽视角面板，适合24小时连续工作； 2.支持USB接口、HDMI/VGA，可播放文本、图片、音频、视频； 3.分辨率：1920*1080，亮度：≥250cd/m2；高亮度，高对比度，画质清晰。 | 台 | 1 |
| 186 | 落地式机柜 42U | 19寸42U标准弱电机柜 | 台 | 1 |
| 187 | 医气阀门报警箱（两气） | 带电接点压力表 | 套 | 1 |
| 188 | 氧气二级稳压箱 | 壁挂式安装，配精密仪表，含减压稳压装置 | 套 | 1 |
| 189 | 氧气流量计 | 数字化显示实时用气量 | 个 | 1 |
| 190 | 脱脂无缝不锈钢管，￠10*1.0 | 材质脱脂无缝不锈钢管，￠10*1.0 | m | 179.2 |
| 191 | 脱脂无缝不锈钢管，￠12*1.0 | 材质脱脂无缝不锈钢管，￠12*1.0 | m | 72.1 |
| 192 | 脱脂无缝不锈钢管，￠15*1.5 | 材质脱脂无缝不锈钢管，￠15*1.5 | m | 61.7 |
| 193 | 脱脂无缝不锈钢管，￠18*1.5 | 材质脱脂无缝不锈钢管，￠18*1.5 | m | 40.6 |
| 194 | 脱脂无缝不锈钢管，￠25*2.0 | 材质脱脂无缝不锈钢管，￠25*2.0 | m | 89.3 |
| 195 | 脱脂无缝不锈钢管，￠35*2.0 | 材质脱脂无缝不锈钢管，￠35*2.0 | m | 4.3 |
| 196 | 脱脂无缝不锈钢管，￠35*2.5 | 材质脱脂无缝不锈钢管，￠35*2.5 | m | 40.7 |
| 197 | 脱脂无缝不锈钢管，￠45*2.5 | 材质脱脂无缝不锈钢管，￠45*2.5 | m | 4.5 |
| 198 | 不锈钢维修阀 ￠10 | ￠10 | 个 | 94 |
| 199 | 不锈钢维修阀 ￠12 | ￠12 | 个 | 46 |
| 200 | 不锈钢维修阀 ￠25 | ￠25 | 个 | 1 |
| 201 | 薄壁不锈钢管 焊接 DN20 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷\热水综合考虑） 3.材质：不锈钢管 4.规格、压力等级：DN20 压力等级详设计 5.连接方式：焊接 6.包含调直、切管、坡口、组对、焊接、焊缝酸洗、钝化，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 327.3 |
| 202 | 薄壁不锈钢管 焊接 DN25 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷\热水综合考虑） 3.材质：不锈钢管 4.规格、压力等级：DN25 压力等级详设计 5.连接方式：焊接 6.包含调直、切管、坡口、组对、焊接、焊缝酸洗、钝化，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 143.4 |
| 203 | 薄壁不锈钢管 焊接 DN32 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷\热水综合考虑） 3.材质：不锈钢管 4.规格、压力等级：DN32 压力等级详设计 5.连接方式：焊接 6.包含调直、切管、坡口、组对、焊接、焊缝酸洗、钝化，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 57.4 |
| 204 | 污洗池（三池一台） | 1.规格:2400mm*600mm*920mm 2.安装位置：污物处置间 3.产品特点： 3.1 采用优质SUS304不锈钢制作，美观大方坚固耐用 | 个 | 1 |
| 205 | 腔镜清洗池（四池一台） | 四池一台，不锈钢制品，根据现场需求制定 | 个 | 1 |
| 206 | 水处理器 | 产水量：≥200L/H，系统总功率:电源（AC220V/50HZ±10%、15A电流），系统回收率：≥75%，主要工艺:预处理+单级反渗透系统+恒压供水系统，原水部分:配备自动增压系统，机械过滤器，软化器，精密过滤器，及相关辅助设备组成。 | 套 | 1 |
| 207 | 直饮水机 | 额定功率：2180W；出水温度：常温水、热水；过滤原理：反渗透；制水流速： 2.05L/分钟； | 套 | 1 |
| 208 | 电热水器 挂式 容积60L | 1.最大容积：60L 2.尺寸：810mm*444mm*477mm 3.加热温度：75℃ 4.加热功率：2000W 5.重量：25kg | 台 | 2 |
| 209 | 落地式小便器 埋入式感应开关 | 陶瓷制品，带红外感应，根据现场需求制定。 | 组 | 1 |
| 210 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 1.名称：蹲式大便器 瓷低水箱 2.型号、规格：详设计 3.组装方式：含本体、水箱及配件、角阀、脚踏阀等所有附配件成套制作安装 4.蹲便器、水箱和阀门均为同一品牌的配套产品 5.包含打螺栓孔，大便器、水箱及附件安装，与上下水管连接，试水 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 7 |
| 211 | 组装淋浴器 | 1.名称：组装淋浴器 2.材质：详设计 3.型号规格：综合考虑 4.附件名称、数量：含水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5.包含打螺栓孔、淋浴器组成与安装、接管、试水 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 2 |
| 212 | 台上式洗脸盆 冷热水 | 1.名称：台上式洗脸盆 冷热水 2.材质：陶瓷 3.组装形式：详设计 4.包含打螺栓孔、托架安装、洗脸盆、冷热水龙头及附件安装、与上下水管连接、试水 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 8 |
| 213 | 成品拖布池 | 1.名称：成品拖布池 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：详设计 4.组装形式：冷水 5.附件名称、数量：1个水龙头等 6.包含打螺栓孔、成品拖布池安装、与上下水管连接、试水 7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 7 |
| 214 | 不锈钢洗手盆（含热水宝） | 1.名称：洗涤盆 冷热水 肘式开关 2.材质：不锈钢 3.规格、类型：详设计 4.组装形式：详设计 5.包含打螺栓孔、托架安装、洗涤盆及附件安装、与上下水管连接、试水 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 16 |
| 215 | 排烟风机、补风机现场手动启动装置 | 排烟风机、补风机现场手动启动装置 | 个 | 11 |
| 216 | 抗震支架 | 消防排烟系统抗震支架 | 项 | 1 |
| 217 | 铝单板 2.5mm | 1.钢材品种、规格 2.钢板厚度、复合板厚度 3.螺栓种类 4.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格 6.防火要求 | m2 | 752.72 |
| 218 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格：箱型300mm×300mm×12mm×12mm，箱型300mm×300mm×8mm×8mm，矩管100mm×50mm×4mm×4mm，矩管100mm×150mm×4mm×4mm详见设计图 2.探伤要求：射线探伤； 3.油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆两遍、防火涂料一遍。 | t | 47.531 |
| 219 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：HN300×150，HN400×200，矩管150mm×150mm×4mm×4mm，详见设计图 ； 2.探伤要求：射线探伤 3.油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆两遍、防火涂料一遍。 | t | 15.589 |
| 220 | 电梯 | 控制柜内主要部件：调速器、控制装置、安全电路均为原厂原品牌 配置同型号系列的专用电梯一体化控制软件光幕为所投电梯品牌制造商原厂原品牌生产且满足以下： ①最大扫描光束≥154束，导线寿命≥2000万次开关门运动 ②经防止固体异物进入试验及防止水进入试验后无异常 ③光幕通过EMC认证 电梯按钮为所投电梯品牌制造商原厂原品牌生产且按钮使用机械及电气寿命次数满足以下：满足国标寿命次数300万次； 电梯控制驱动一体机采用所投电梯品牌制造商原厂原品牌生产,符合国标GB7588检验合格要求电梯门锁为所投电梯品牌制造商原厂原品牌生产且门锁机械及电气耐久试验次数满足国标100万次耐久试验次数 | 部 | 2 |